Használati útmutató

a WM 100 TD és a WM 100 TH típusú alvásterápiás készülékekhez

prisma20C prisma25S-C

prisma20A prisma25ST

prismaCR prismaLAB

prisma25S prismaAQUA

prisma30ST prisma30ST-C

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés

1.1 Alkalmazási javaslat………................................................................................................ 5

1.2 A készülék működése........................................................................................................... 6

1.3 Felhasználóra történő hivatkozások..................................................................................... 7

1.4 Típusjelzések ....................................................................................................................... 7

1.5 Ellenjavallatok……............................................................................................................. 9

1.6 Mellékhatások.................................................................................................................... 10

2 Biztonság

2.1 Biztonsági tudnivalók ....................................................................................................... 11

2.2 Általános tudnivalók. ........................................................................................................ 14

2.3 Az útmutatóban található figyelmeztetések....................................................................... 15

3 A készülék leírása

3.1 A terápiás készülék áttekintése ......................................................................................... 16

3.2 Kijelző……........................................................................................................................ 17

3.3 Alkatrészek……................................................................................................................ 23

3.4 Tartozékok ….................................................................................................................... 24

3.5 Jelölések a készülékazonosító cimkén............................................................................... 25

4 Üzembe helyezés

4.1 A terápiás készülék elhelyezése......................................................................................... 30

4.2 A terápiás készülék összeállítása…................................................................................... 30

4.3 A választható kiegészítő tartozékok csatlakoztatása.......................................................... 34

5 A terápiás készülék működése

5.1 Menübeállítások…………................................................................................................. 43

5.2 A terápiás készülék bekapcsolása...................................................................................... 43

5.3 A terápiás készülék kikapcsolása…................................................................................... 46

5.4 A terápia megkezdése…........ ........................................................................................... 46

5.5 A terápia befejezése........................................................................................................... 48

5.6 A maszkvizsgálat elvégzése............................................................................................... 49

5.7 A softSTART (fokozatos nyomásemelés) üzemmód …………………........................... 50

5.8 A fűtött párásító működése……………………..………….............................................. 51

5.9 Az ébresztés beállítása……………………………........................................................... 54

5.10 A terápiás adatok- és a készülék információinak megtekintése…….……...................... 56

5.11 Az SD memóriakártya behelyezése…………….…………............................................ 58

6 Menübeállítások

6.1 Komfort paraméterek beállítása………………………………......................................... 62

6.2 Kiegészítő paraméterek beállítása ………………………………..................................... 63

6.3 Időparaméterek beállítása…………………………........................................................... 64

6.4 A készülék paramétereinek beállítása………………........................................................ 65

7 Higiénés kezelések

7.1 Általános tudnivalók…………….…………..................................................................... 66

7.2 Időszakos tisztítás…………………………….................................................................. 66

7.3 A terápiás készülék higiénés kezelése…………………………….................................... 67

7.4 A gégecső higiénés kezelése……………………..……………….................................... 69

7.5 A fűtött párásító higiénés kezelése………………………………………..….................. 70

8 A működőképesség ellenőrzése

8.1 Az ellenőrzés gyakorisága……………………................................................................. 76

8.2 A terápiás készülék ellenőrzése…………………………................................................. 76

8.3 A fűtött párásító ellenőrzése…………….......................................................................... 77

9 Hibaelhárítás és hibaüzenetek

9.1 Hangjelzések……………………….................................................................................. 78

9.2 A terápiás készülék hibaelhárítása…………….………………........................................ 80

9.3 A fűtött párásító hibaelhárítása……….…………………..…........................................... 81

9.4 Képernyőüzenetek.…………………………..................................................................... 81

10 Karbantartás

11 Tárolás és ártalmatlanítás

11.1 Tárolás ............................................................................................................................. 84

11.2 Ártalmatlanítás………………......................................................................................... 84

12 Mellékletek

12.1 Műszaki adatok……………………………………….................................................... 85

12.2 Nyomás/térfogat görbe .................................................................................................... 93

12.3 Pneumatikus diagram ...................................................................................................... 93

12.4 Biztonsági távolságtartás ................................................................................................. 94

12.5 Termékválaszték ............................................................................................................. 94

12.6 Jótállás.. ........................................................................................................................... 99

12.7 Megfelelőségi Nyilatkozat............................................................................................... 99

1 Bevezetés

  - Alkalmazási javaslat

    - WM 100 TD terápiás készülékek

A WM 100 TD típusú készülékek nyomásellenőrzött, nem invazív, nem életfenntartó terápiás készülékek, amelyek maszk segítségével az alvás során jelentkező légzészavarok kezelésére szolgálnak.

A készülékek 30 kg feletti testtömegű egyének számára készültek. A CPAP (folyamatos pozitív légúti nyomás) üzemmód a 3. életévüket betöltött személyek esetén alkalmazható. A készülék használata csak szakorvosi javaslatra engedélyezett.

A WM 100 TD készülékek terápiás célú alkalmazása kórházi környezetben és otthoni körülmények között is megoldható. Utóbbi esetben a készülékek hordozhatók, így utazások alkalmával is van lehetőség a használatukra.

1.1.2 WM 100 TH fűtött párásító

A légzőkészülékhez csatlakoztatható WM 100 TH fűtött párásító a WM 100 TD terápiás készülék által keltett légáram párásítására szolgál. A WM 100 TH fűtött párásító felmelegíti és nedvesség-tartalommal dúsítja a belélegzendő levegőt, ezzel megakadályozva a nyálkahártya kiszáradását a légzőszervekben.

A használati utasításban szereplő WM 100 TH prismaAQUA fűtött párásító kompatibilis a WM 100 TD terápiás készülékekkel.

  - A készülék működése

1.2.1 WM 100 TD terápiás készülékek

A készülék ventilátora a környezeti levegőt a hátsó légszűrőn keresztül beszívja, majd enyhe nyomást előállítva továbbítja azt a készülék kimeneti csatlakozójához.

A levegő innen tovább áramlik a légzőcsövön és a maszkon keresztül a beteghez. Itt egy a maszk elé csatlakoztatott vagy opcionálisan a maszkba épített kilégzőrendszer akadályozza meg, hogy a kilélegzett, széndioxiddal dúsult levegő visszakerülhessen a légzőkörbe.

A terápiás készülék méri és kielemzi a nyomás- és a légáram jeleit, amely lehetővé teszi a légzési események felismerését.

A készülék – típusától függően- működhet egy (CPAP) vagy kettő (BIPAP), illetve három

nyomászinten is. Megkülönböztethetünk kétszintű vagy belégzési nyomásszinten történő-, kilégzési nyomásszinten történő- és a kilégzés utáni nyomásszinten történő működést. Az alkalmazott típusnak megfelelően a készülék automatikusan beállítja a nyomásszinteket az előre meghatározott értékek szerint, de ugyanez manuálisan is megtehető. A beállított üzemmódnak köszönhetően lehetőség van a nyomást folyamatosan egy szinten tartva alkalmazni. A terápia megkezdése történhet a beteg által vagy késleltetett indítással. A nyomásra és a légáramra vonatkozó értékeket, valamint a légzési folyamat során bekövetkező változásokat módunkban áll elmenteni, illetve PSG rendszer analóg eredményeként továbbítani.

A terápiás adatokat a készülék elmenti, de a kontrollvizsgálatok érdekében azok SD kártyára is rákerülnek.

A készülék működtetése egy be- és kikapcsoló gomb, valamint egy érintőképernyő segítségével történik.

A készülék távolról is működtethető a prismaTS terápiás szoftver használatával.

Áramszünet esetén a beállítások nem vesznek el, és a terápia folytatódik, amint az áramellátás helyreáll.

1.2.2 WM 100 TH fűtött párásító

A fűtött párásító az ún. „átáramlásos elv” alapján működik. A terápiás készülékből kiáramló levegő áthalad egy előre felmelegített tartályban lévő víz felszíne felett, ami növeli a levegő páratartalmát és hőmérsékletét. A párásítás szintje egyénileg szabályozható a terápiás készüléken található gombok használatával.

A fűtőegység hatásfokát és ennek megfelelően a párásítótartályban lévő víz hőmérsékletét a terápiás készülék elektronikusan vezérli. Az áttetsző párásítókamra lehetővé teszi, hogy ön bármikor ellenőrizhesse a víz szintjét.

1.3 Felhasználóra történő hivatkozások

A használati utasításban a „felhasználó” kifejezés alatt a készüléket működtető személyt értjük, míg a terápiában részesülő személyre a „beteg” vagy „páciens” szavakkal utalunk. Az alkalmazás során minden lépést a használati utasításban leírtak szerint hajtson végre!

1.4 Típusjelzések

prisma20C

CPAP terápiás készülék obstruktív alvási apnoéban szenvedő betegek számára, akik állandó nyomáson történő kezelést igényelnek.

prisma20A

Automata nyomásszabályozású (APAP) terápiás eszköz obstruktív alvási apnoéban szenvedő betegek számára, akiknek változó nyomáson történő kezelésre van szükségük. A terápiás nyomás automatikusan alkalmazkodik a beteg aktuális igényeihez az egész éjszaka során.

prismaCR

Terápiás készülék periodikus légzésben vagy Cheyne-Stokes légzésben szenvedő betegek kezelésére (pl. szívszélhűdés esetén), valamint központi, vegyes vagy komplex alvási apnoéban szenvedő betegek számára. A terápiás készülék automatikusan és folyamatosan igazítja a levegőáramlást a beteg változó igényeihez.

prisma25S, prisma25S-C, prisma25ST

Kétszintű terápiás készülék obstruktív, vegyes vagy komplex alvási apnoéban szenvedő betegek részére, valamint azok számára, akik az alábbi szindrómák valamelyikében érintettek:

- magas nyomásigény

- magas kilégzési nyomás miatti gyenge CPAP reakció

- ingadozó nyomásigény

- központi apnoé

- éjszakai hypoventilláció (pl. OHS)

- „overlap” szindróma

prisma30ST, prisma30ST-C

Kétszintű terápiás készülék obstruktív, vegyes vagy komplex alvási apnoéban szenvedő betegek részére, valamint azok számára, akik az alábbi szindrómák valamelyikében érintettek:

• krónikusan csökkent légzési ösztön (pl. az alvási folyamattal vagy az alvás közbeni testhelyzettel kapcsolatos éjszakai hypoventilláció vagy krónikusan stabil OHS)

• légzési elégtelenség (COPD)

prismaAQUA

A terápiás készülék csatlakoztatása fűtött párásítóval száraz felső légutak esetén javasolt, illetve ha a belélegzett levegő érzete túl hideg. A prismaAQUA használata kizárólag orvosi ajánlásra történhet.

1.5 Ellenjavallatok

A kezelőorvos hatásköre azt megállapítani, hogy az alábbi esetekben szükség van-e terápiás készülék használatára.

- akut szívelégtelenség;

- súlyos szívritmuszavarok;

- súlyos hypotenzió, főleg intravaszkuláris volumenhiánnyal együtt;

- súlyos orrvérzés;

- barotrauma magas kockázata esetén;

- súlyos tüdőbetegségek;

- pneumothorax vagy pneumomediasztinum;

- pneumoenkephalus;

- koponyatrauma;

- agyműtétet követően, valamint az agyalapi mirigy és a külső/belső fül sebészeti beavatkozásait követően;

- akut orrmelléküreg-gyulladás, középfülgyulladás vagy perforált dobhártya;

- kiszáradás;

- A fűtött párásító használata nem megengedett olyan betegek számára, akik légúti bypass beavatkozáson estek át!

1.6 Mellékhatások

A terápiás készülék használatakor az alábbi nemkívánatos mellékhatások léphetnek fel rövid- vagy hosszú távon:

- nyomáspontok az arcon a légzőmaszk és a homlokpárna felfekvése miatt;

- az arcbőr kipirosodása;

- orrdugulás;

- száraz orr;

- reggeli szájszárazság;

- nyomásérzet az orrmelléküregekben;

- szemkötőhártya irritáció;

- gasztrointesztinális levegőbefúvódás („felfúvódás”);

- orrvérzés.

A fent említett tünetek általános mellékhatásai egy CPAP alvásterápiás készülékkel való kezelésnek, és nem tulajdoníthatók kifejezetten a WM 100 TD készülék használatának.

A fűtött párásító használatának nincsenek ismert mellékhatásai.

2 Biztonság

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást! A használati utasítás a készülék szerves része, amelynek mindenkor rendelkezésre kell állnia.

A készüléket csak a jelen útmutatóban leírt módon, rendeltetésének megfelelően használja (ld. „Alkalmazás javaslat”)!

Saját biztonságának érdekében, illetve a 93/42/EGK irányelv követelményeinek megfelelően, kövesse az alábbi biztonsági előírásokat!

2.1 Biztonsági tudnivalók

2.1.1 A terápiás készülék, alkatrészei és a kiegészítők tartozékok biztonságos használata

VIGYÁZAT! A készülék vagy alkatrészeinek meghibásodása esetén sérülésveszély léphet fel!

A készülék vagy alkatrészeinek meghibásodása a beteg, a felhasználó vagy a közelben állók sérülését okozhatja.

- Csak akkor használja a készüléket és annak alkatrészeit, ha külső borításuk sértetlen!

- Csak akkor használja a készüléket és annak alkatrészeit, ha a működőképesség ellenőrzése megtörtént!

- Csak akkor használja a készüléket, ha a kijelző megfelelően működik!

Az előírtnak nem megfelelő környezeti feltételek mellett zajló üzemeltetés esetén sérülésveszély léphet fel!

Ha a készüléket nem az előírt környezeti feltételek mellett használja, a tűréshatárok módosulhatnak, a készülék meghibásodhat, és személyi sérülések is előfordulhatnak.

- A készüléket kizárólag az előírt környezeti feltételek mellett használja (ld. „Műszaki adatok” fejezet)!

Az eldobható tartozékok újrafelhasználásából fakadóan sérülésveszély léphet fel!

Az eldobható tartozékok egyszer használatosak. Az újra felhasznált tartozékok szennyezettek és/vagy működésükben korlátozottak lehetnek, így személyi sérülést okozhatnak.

- Eldobható tartozékokat ne használjon újra!

A terápiás készülék több személy általi használatából eredően fertőzésveszély léphet fel!

Ha a terápiás készüléket felváltva több beteg is használja, körbefertőzés veszélye állhat fenn.

- Használjon baktériumszűrőt! Amennyiben a készülék nem használható baktériumszűrővel, végeztessen higiéniai előkészítést a gyártó céggel vagy a készülék egy hivatalos forgalmazójával!

A baktériumszűrő használata esetén a fokozódó légellenállás miatt sikertelen lehet a kezelés!

Párásodás vagy nedvesedés következtében fokozódhat a baktériumszűrő légellenállása, ami a kimenő terápiás nyomás módosulását eredményezheti.

- Rendszeresen ellenőrizze a baktériumszűrőket, hogy nem növekedett-e meg a légellenállásuk, és nincsenek-e elzáródások a felületükön! Ha ilyen szűrőt talál, távolítsa el haladéktalanul!

2.1.2 Áramellátás

FIGYELEM! Hozzáférhetetlen hálózati csatlakozó miatt sérülésveszély léphet fel!

A hozzáférhetetlen hálózati csatlakozót vészhelyzet esetén nem lehet kihúzni a konnektorból, ezért balesetveszélyes.

- A hálózati csatlakozó és a konnektor mindig legyen könnyen hozzáférhető!

Nem megfelelő áramellátásból is eredhet személyi sérülés vagy anyagi kár!

Ha a készülék működése kívül esik a megadott tápfeszültség tartományán, az a felhasználó sérüléséhez és a készülék károsodásához vezethet.

- A készüléket kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel használja, és győződjön meg arról, hogy a feszültség nem esik kívül a 100-240 voltos tartományon!

- 12 vagy 24 volt feszültségen történő működtetéshez használja az egyenáramú adaptert!

2.1.3 Szállítás

MEGJEGYZÉS A készülék belsejébe kerülő víz anyagi kárt okozhat!

Erősen megdöntött pozícióban tartva a készülék belsejébe víz kerülhet a fűtött párásítóból, amely a készülék károsodását okozhatja.

- Ne szállítsa, és ne döntse meg a készüléket, ha a fűtött párásító tartálya fel van töltve!

A készülék belsejébe kerülő por anyagi kárt okozhat!

A szállítás során a készülékbe jutó por károsíthatja a készüléket.

- A készüléket mindig pontosan illeszkedő zárófedéllel szállítsa!

- A készüléket a hozzá tartozó hordtáskában szállítsa!

2.1.4 Terápiás kezelés hozzáadott oxigén esetén

VIGYÁZAT! Az oxigén gyúlékony anyagokkal alkotott elegye tűzveszélyes!

Az oxigén gyúlékony anyagokkal alkotott elegye spontán robbanást idézhet elő. Nem megfelelő szellőztetés esetén a közvetlen környezetben (pl. ruházat, haj, ágynemű) található oxigén feldúsulhat és tüzet okozhat, amely a beteg, a felhasználó és a közelben tartózkodók sérüléséhez vezethet.

- Ne dohányozzon!

- Kerülje a nyílt láng használatát!

- Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről!

- Használjon biztonsági oxigénszelepet!

- Tartsa a készüléket és annak összeállított felületeit olaj- és zsírmentesen!

- Használat után mindig azonnal helyezze vissza a fröccsenésvédőket!

Oxigénégés esetén sérülésveszély léphet fel!

A különleges biztonsági felszerelés nélkül történő oxigénadagolás tüzet okozhat, és ez személyi sérüléshez vezethet.

- Mindig használjon biztonsági oxigénszelepet!

- Kövesse a biztonsági oxigénszelep és az oxigénadagoló egység használati utasítását!

- Az oxigénforrásokat a készüléktől legalább 1 méterre tárolja!

FIGYELEM! A készülékbe vagy a fűtött párásítóba került por miatt a kezelés sikertelen lehet, és anyagi kár keletkezhet!

A készülékbe kerülő por csökkentheti a kezelés hatékonyságát, és károsíthatja a készüléket.

- Mindig használja a szürke bemeneti légszűrőt!

- Ha szükséges, használja a fehér finomszűrőt (külön beszerezhető kiegészítő)!

A gégecső-fűtés alkalmazása során a maszk csatlakoztató nyílásának környezetében túlzott felmelegedés esetén sérülésveszély léphet fel!

A készülékre csatlakoztatva a gégecső fűtési rendszere magasabb hőmérsékletet állít elő a maszk felőli csatlakoztató nyílás környezetében.

- Kövesse a gégecső fűtési rendszerének használati utasítását!

2.2 Általános tudnivalók

- Idegen forrásokból beszerzett alkatrészek használata működési hibákhoz és mérsékelt hatékonysághoz vezethet. A biokompatibilitás mértéke szintén csökkenhet. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetekben a gyártó garanciális és egyéb vállalási kötelezettségei érvényüket vesztik, akár a kiegészítők, akár a cserealkatrészek használata történt az útmutatóban javasoltaktól eltérő termékekkel.

- Javítást, szervizelést és karbantartást kizárólag a gyártó vagy a gyártó által hivatalosan felhatalmazott szakember végezhet.

- A készülékek és modulok csatlakoztatását kizárólag a használati utasításban foglaltak szerint végezze! A készülékeknek meg kell felelniük a vonatkozó termékszabványoknak. Az egyéb, nem egészségügyi célt szolgáló készülékeket a beteg közvetlen környezetén kívül kell elhelyezni.

- Az üzemeltető felelős a terápiás készülék és a csatlakoztatott tartozékok illetve
kiegészítők kompatibilitásának biztosításáért még a terápia megkezdése előtt. Kizárólag a gyártó Weinmann, vagy a gyártó által hivatalosan felhatalmazott szakember végezhet módosításokat a rendszeren.

- Kérjük, hogy a fertőzések és bakteriális szennyeződések elkerülése érdekében kövesse a higiéniai előkészületekről szóló szövegrészben foglaltakat (ld. „Higiénés tudnivalók” c. fejezet)!

- Továbbá kövesse a terápiás készülék, a tartozékok és a kiegészítők használati utasítását!

- Az egység használata előtt mindig végezze el a működőképesség ellenőrzését (ld. „A működőképesség ellenőrzése” c. fejezetet)!

2.3 Az útmutatóban található figyelmeztetések

A figyelmeztetések személyi- és anyagi biztonságra vonatkozó információkat nyújtanak.

A használati utasításon belül egy adott lépést megelőzően, a figyelmeztetések különböző fokozatai jelenhetnek meg, amelyek személyekre vagy tárgyakra vonatkozó kockázatra hívják fel a figyelmet.

A figyelmeztetések az alábbiak lehetnek:

- figyelmeztető jel (piktogram),

- egy – a veszély mértékét jelző – szó,

- a veszélyt részletező információ és,

- utasítás a veszély elkerülésére.

A veszélyre figyelmeztető utasításnak három szintje van a személyi sérülés mértékének megfelelően, az anyagi károkra pedig a „MEGJEGYZÉS” címszót követően hívják fel a figyelmet.

VESZÉLY! Rendkívül nagy veszélyt jelez. Ha nem követi a felszólítás utáni utasítást, akkor súlyos, visszafordíthatatlan sérülések vagy halál következik be.

VIGYÁZAT! Szokatlanul nagy veszélyt jelez. Ha nem követi a felszólítás utáni utasítást, akkor súlyos, visszafordíthatatlan vagy végzetes sérülések következhetnek be.

FIGYELEM! Veszélyt jelez. Ha nem követi a felszólítás utáni utasítást, akkor enyhe vagy közepesen súlyos sérülések következhetnek be.

MEGJEGYZÉS Anyagi kár kockázatát jelzi. Ha nem követi a felszólítás utáni utasítást, akkor anyagi kár következhet be.

3 A készülék leírása

3.1 A terápiás készülék áttekintése

| Sorszám | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zárófedél | Lezárja a párásító csatlakozási helyét, ha fűtött párásító nincs a rendszerbe csatlakoztatva. |
| 2 | Terápiás készülék kioldó gombja | Lehetővé teszi a zárófedél eltávolítását azért, hogy PrismaAQUA párásítót csatlakoztathasson a rendszerbe. |
| 3 | Kijelző | Lehetővé teszi a terápiás készülék és a fűtött párásító működését. Kijelzi a beállításokat és az aktuális értékeket. |
| 4 | Kezelőfelület | Összeköti a terápiás készüléket a modulokkal. |
| 5 | Fogantyú | Lehetővé teszi a terápiás készülék felemelését és szállítását. |
| 6 | Szűrőegység a beszívási területen | A porszűrőt és szükség esetén a finomszűrőt foglalja magában. A készülék ezen keresztül szívja be a terápiához szükséges levegőt. |
| 7 | Tápegység csatlakozója | Csatlakoztatja a terápiás készüléket a tápegységhez. |
| 8 | Rögzítő furatok | A modulok rögzítési helye a terápiás eszközhöz. |
| 9 | SD memóriakártya bemeneti nyílás | SD memóriakártya befogadására alkalmas. A kijelző ikonja az SD memóriakártya és a terápiás készülék közötti kommunikációt jelzi. |
| 10 | Mikro USB bemenet | Közvetlen kapcsolat lehetősége a számítógéppel, amelyen a prismaTS található. Lehetővé teszi az adatok exportálását, valamint a beállítások változtatását a terápiás készüléken. |
| 11 | Be-/kikapcsoló gomb | Be- és kikapcsolja a terápiás készüléket. Készenléti üzemmódba kapcsolja a terápiás készüléket. Elindítja és befejezi a terápiát. |
| 12 | A cső fűtési rendszerének csatlakozása | Elektromos hálózati csatlakozás fűthető csőrendszerhez. |
| 13 | A készülék kimeneti nyílása | A légzési csőrendszer csatlakozója, amelyen keresztül a beteg levegőellátása történik. |

3.2 Kijelző

A kijelzőn megjelenő információ a terápiás készülék aktuális állapotától függ:

- Készenléti üzemmód (nincs folyamatban terápia)

A kijelző a pontos időt, valamint az ébresztés időpontját mutatja, ha az ébresztési időt előzőleg beállították.

Beállításokat lehet végrehajtani a terápiás készüléken. (ld. „6 Menübeállítások”)

- Terápiás üzemmód (terápia van folyamatban)

Terápia van folyamatban (ld. „3.2.2 Kijelző terápiás üzemmódban”).

Elvégezheti a maszkvizsgálatot, és elindíthatja a fokozatos indítású alvástámogatást (ld. „5 A készülék működése”).

- Energiatakarékos üzemmód

A terápiás készülék nagyon alacsony energiaszinttel működik; semmi nem jelenik meg a kijelzőn. Visszatérhet a készenléti állapotba, ha megnyomja a be- és kikapcsoló gombot.

3.2.1 A kijelző készenléti állapotban

(Kezdőképernyő)

3-2 Kezdőképernyő készenléti állapotban

| Sorszám | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | Információs menü gomb | Hozzáférést biztosít az információs menühöz. |
| 2 | Ébresztés időzítéssel | Ébresztés beállítása megtörtént. Kijelzi a beállított ébresztési időt. |
| 3 | Menü gomb | Hozzáférést biztosít a beállítások menühöz. |
| 4 | Tompító gomb | Elsötétíti a kijelzőt. |
| 5 | Idő | Kijelzi az aktuális időt. |

3.2.2 A kijelző terápiás üzemmódban

3-3 Kezdőképernyő terápiás üzemmódban

| Sorszám | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | Idő | Kijelzi a pontos időt. |
| 2 | SD memóriakártya ikon | Az SD memóriakártya a terápiás készülékben található. |
| 3 | Információs gomb | Hozzáférést biztosít az információs képernyőhöz részletes információkkal szolgálva a folyamatban lévő terápiáról. |
| 4 | Ébresztés időzítéssel | Ébresztés beállítása megtörtént. Kijelzi a beállított ébresztési időt. |
| 5 | „Fokozatos nyomásemelés” gomb | Be- és kikapcsolja a fokozatos nyomásemelést. Kijelzi a hátralévő időt. Ha a „fokozatos nyomásemelés” ki van kapcsolva, a beállított nyomásemelés időtartama jelenik meg. Ha nem jelenik meg a „fokozatos nyomásemelés”-ikon, akkor az orvos vagy a forgalmazó letiltotta ezt a funkciót. |
| 6 | Lélegeztetési állapot ikon | Kijelzi a lélegeztetés aktuális állapotát. |
| 7 | Maszkállapot ikon szivárgási jelzéssel | Jelzi, hogy a lélegeztető maszk mennyire illeszkedik megfelelően. |
| 8 | Párásító gomb prismaAQUA párásítóhoz | Jelzi, hogy a fűtött párásító csatlakoztatva van-e, és be van-e kapcsolva. Mutatja a párásítás beállított szintjét. |
| 9 | Funkciós gombok a párásító beállításához | Lehetővé teszik a párásítás szintjének növelését vagy csökkentését. |

3.2.3 Jelölések a kijelzőn

| Jelölés | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Az eszköz állapotát mutató jelölések. (A kijelző felső sorában láthatóak) |  |  |
|  | Szűrő jelzések | A baktériumszűrő csatlakoztatva van és működőképes. Amennyiben nem használ baktériumszűrőt, de mégis ez a jelzés jelenik meg, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba hivatalos forgalmazójával! |
|  |  | A levegőszűrő cseréje szükséges. (Ez a jelzés csak akkor jelenik meg, ha hivatalos forgalmazója aktiválta a levegőszűrő-cserére emlékeztető funkciót.) |
|  | Karbantartási jelzés | Karbantartás szükséges (a jelzés csak akkor jelenik meg, ha a karbantartás funkció be van kapcsolva). |
|  | USB jelzés | Az USB csatlakoztatva. |
|  | Csatlakozó jelzés | A prismaCONNECT modul csatlakoztatva. |
|  | (Zöld jelzés) prisma2CLOUD jelzés (Szürke jelzés) | A prisma2CLOUD modul csatlakoztatva. |
|  |  | Nincs prisma2CLOUD modul csatlakozási lehetőség. |
|  | (Zöld jelzés) PSG jelzés (Szürke jelzés) | A prismaPSG modul csatlakoztatva. |
|  |  | Nincs prismaPSG modul csatlakozási lehetőség. |

| Jelölés | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
|  | (Zöld jelzés) Hálózati kapcsolat jelzés (Szürke jelzés) | Van hálózati kapcsolat. A számítógép – rajta a prismaTS szoftverrel – csatlakoztatva. |
|  |  | Nincs hálózati kapcsolat. |
|  | SD memóriakártya jelzés | SD memóriakártya van a kártyanyílásban. Ha az ikon villog: adatok mentése történik az SD memóriakártyára, vagy az adatok beolvasása zajlik. |
| Jelzések a kijelző fennmaradó részén |  |  |
|  | Fűtött párásító jelzés | Fűtött párásító csatlakoztatva van, és az kikapcsolt állapotban található. |
|  |  | Fűtött párásító csatlakoztatva van, és az bekapcsolt állapotban található. A számkarakter a beállított párásítási szintet jelöli. |
|  |  | Fűtött párásító csatlakoztatva van, de nincs benne víz. |
|  | Ébresztési jelzés | Ébresztés funkció van beállítva. Ha nem látható az ébresztőóra-ikon, akkor az ébresztés funkció kikapcsolt állapotban van. |
|  | Légzési állapot jelzés | A légzés állapotát jelzi: - Felfelé mutató nyíl: belégzés - Lefelé mutató nyíl: kilégzés - Zöld nyíl: spontán légzés - Narancssárga nyíl: lélegeztetés |
|  |  | Légzési apnoét jelöl. |
|  | Maszkállapot ikon, szivárgási jelzővel | Megfelelő a maszk illeszkedése, nincs szivárgás. |
|  |  | A maszk illeszkedése nem megfelelő, jelentős a szivárgás, a terápia hatásossága nem garantált. |
|  | Csőrendszer átmérőjének jelzése | A csőrendszer átmérője milliméterben megadva látható. |

|  | A menüben való helyzetének jelzése | Az Ön tartózkodási helyét mutatja a menüben. A zöld pontok mindegyike egy-egy almenüre utal. |
| --- | --- | --- |
| Riasztási ablak |  |  |
|  | Riasztási jelzés | Alacsony prioritású riasztás |
|  | (Fekete jelzés) Némító jelzés (Narancssárga jelzés) | Jelzi, hogy a hangjelzéssel járó riasztás elnémítható. |
|  |  | Nincs bekapcsolva hangjelzés a riasztás funkcióban. |

3.3 Alkotóelemek

<ábra>

3-4 Alkotóelemek

| Sorszám | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | Légzőmaszk | Levegővel látja el a beteget. |
| 2 | Tápegység csatlakozó kábellel | Árammal látja el a terápiás készüléket. Összeköti a tápegységet a terápiás készülékkel. |
| 3 | Tápkábel | Összeköti a tápegységet a fali tápcsatlakozó aljzattal. |
| 4 | SD memóriakártya | A terápiás adatokat rögzíti. |
| 5 | 19-22 mm átmérőjű gégecső | Összeköti a terápiás készüléket a légzőmaszkkal. |
| 6 | Kilégzőrendszer | Ha az Ön maszkja nem tartalmaz beépített kilégzőnyílást, a kilélegzett levegő ezen keresztül távozik a kezelés során. |

3.4 Tartozékok

| Sorszám | Megnevezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 mm átmérőjű gégecső | Összeköti a terápiás készüléket a légzőmaszkkal. |
| 2 | Pollenszűrő (fehér szűrő) | Megszűri a belélegzett levegőt, és megakadályozza a porszemcsék, a pollenek és a gombaspórák bejutását a készülékbe. Allergiás betegeknek erősen ajánlott. |
| 3 | Fűthető gégecső | Megakadályozza a páralecsapódás kialakulását a gégecsőben. |
| 4 | Egyenáramú adapter | Csatlakoztatja a készüléket az egyenáramú forráshoz (12/24 V). |
| prismaAQUA fűtött párásító |  |  |
| 5 | A párásító felső része | Lezárja a párásítót. |
| 6 | Párásítóbetét | Megakadályozza a víz szivárgását. |
| 7 | Párásító tartály | Tárolja a fűthető párásító vizét. |
| 8 | Alsó mélyedés | Itt lehet kinyitni a párásítót. |
| 9 | Bemeneti nyílás | Összeköti a terápiás készüléket a párásítóval. |
| 10 | Kimeneti nyílás | Összeköti a párásítót a készülék kimeneti nyílásával. |
| 11 | Fűtőpálca | Fűti a vizet a párásítóban. |
| 12 | Felső mélyedés | A párásított levegő felemelésére és továbbítására szolgál. |

3.5 Jelölések a készülékazonosító címkén

3.5.1 Jelölések a terápiás készüléken

<ábra>

3-6 Jelölések a terápiás készüléken

| Sorszám | Jelölés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| A típust jelölő tábla a terápiás készülék jobb oldalán található. |  |  |
| 1 | SN | A terápiás készülék sorozatszáma. |
|  | <ábra> | A gyártás éve |
| Címkék és jelölések a terápiás készüléken |  |  |
| 2,8 | <ábra> | Kérjen segítséget a készülék használatához! |
| 3 | <ábra> | A készülék levegőbeáramló nyílása, a szobahőmérsékletű környezeti levegő beengedéséhez. |
| 4 | <ábra> | Kövesse a használati utasítást! |
| 5 | <ábra> | SD memóriakártya bemeneti nyílása |
| 6 | <ábra> | USB |
| 7 | <ábra> | Be-/ki: Jelzi a be- és kikapcsoló gombot |
| 9 | <ábra> | A készülék kimeneti nyílása: a szobai levegő kiáramlási helye (4hPa-30hPa a készülék típusától függően). |
| A típust jelölő tábla a terápiás készülék alsó oldalán |  |  |
|  | TYPE WM 100 TD | A terápiás készülék típusmegjelölése |
|  | 37V----------- | 37 V egyenáram |
|  | IP 21 | Védelmi fokozat szilárd idegentestekkel szemben. A készülék vízszivárgás ellen védett. |
|  | <ábra> | Áramütés elleni védelmi fokozat: II. osztályú védelemmel ellátott készülék. |
|  | <ábra> | Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe! |
|  |  | A készülék repülőgépen történő használatra alkalmas. Megfelel a RTCA/DO-160-G 21 fejezet M kategóriájának. |
|  | <ábra> | BF típusú alkalmazott alkatrész |
|  | <ábra> | Gyártó |
|  |  | CE jel: igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek. |

3.5.2 Jelölések a fűtött párásítón

<ábra>

3-7 Jelölések a fűtött párásítón

| Sorszám | Jelölés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| 1 | <ábra> | Töltse fel vízzel! |
| 2 | <ábra> | A fűtött párásító felforrósodott. Ne nyúljon a fűtőpálcához! |
| Címkék és jelölések a párásító alsó oldalán |  |  |
|  |  | Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékkal! |
|  |  | CE jel: igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek. |
|  | 32 V DC | 32 Volt feszültségű egyenáram |
|  | <ábra> | BF típusú alkalmazott alkatrész |
|  | IP22 | Védelmi fokozat szilárd idegentestekkel szemben. A készülék vízszivárgás ellen védett. |
|  | >PC< | Anyag megnevezése: polikarbonát |
|  | <ábra> | Gyártás dátuma (hónap/nap) |
|  | Type: WM100TH | Típusmegjelölés. A készülék típusa: WM 100 TH |
|  | <ábra> | Kövesse a használati utasítást! |
|  | SN | Sorozatszám |

3.5.3 Jelölések a tápegység típust jelölő tábláján

| Jelölés | Leírás |
| --- | --- |
| Input: 100-240 V, 50-400 Hz, 1.5 A | 100-240 V feszültségű váltóáram, 50-400 Hz, 1,5 A |
| Output: 37 V 2.43 A | 37 V feszültségű egyenáram 2,43 A |
|  | GOST-R tanúsítvány: igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó orosz irányelveknek. |
|  | China RoHS jel: igazolja, hogy a termék nem bocsát ki mérgező anyagokat az években meghatározott időtartamon belül. |
|  | PSE jel igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó japán irányelveknek. |
| <ábra> | Csak beltéri használatra javasolt. |
| <ábra> | Áramütés elleni védelmi fokozat: II. osztályú védelemmel ellátott készülék. |
| <ábra> | Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékkal! |
| CE | CE jel: igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek. |
| IP21 | Védelmi fokozat szilárd idegentestekkel szemben. A készülék vízszivárgás ellen védett. |

3.5.4 Jelölések a terápiás készülék csomagolásán

| Jelölés | Leírás |
| --- | --- |
| <ábra> | Megengedett tárolási hőmérséklet: -25 °C és 70 °C között |
| <ábra> | Megengedett tárolási páratartalom: 15% és 95% közötti relatív páratartalom |

3.5.5 Jelölések a párásító csomagolásán

| Jelölés | Leírás |
| --- | --- |
|  | Kérjük, a készüléket csak egy beteg használja! |

4 Előkészületek

4.1 A terápiás készülék elhelyezése

MEGJEGYZÉS Túlmelegedés miatt anyagkárosodás fordulhat elő!

A magas környezeti hőmérséklet a terápiás készülék túlmelegedéséhez vezethet és károsíthatja azt.

- Ne takarja le a terápiás készüléket és a hálózati tápegységet textíliákkal (pl. takaró)!

- Ne használja a készüléket hősugárzó közelében!

- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak!

- Ne használja a készüléket a hordozó táskában!

1. A terápiás készüléket stabil, vízszintes felületen (pl. éjjeliszekrény) helyezze el!

2. A terápiás készülék levegőbeszívó egységét hagyja szabadon!

3. A hálózati kábel és a hálózati konnektor mindig legyen könnyen hozzáférhető!

4. Húzza le a védőfóliát a készülékről!

Eredmény   A terápiás készülék elhelyezése megfelelően megtörtént.

4.2 A terápiás készülék összeállítása

4.2.1 A hálózati tápegység csatlakoztatása

VIGYÁZAT! A nem megfelelő tápegység elektromos hálózatra való csatlakoztatásakor áramütésből adódó sérülésveszély állhat fenn!

A hálózati tápegység egy biztonsági eszközzel van ellátva, amely meggátolja az áramütés lehetőségét. Nem eredeti hálózati tápegység használata esetén sérülés érheti a felhasználót és a beteget.

- Kizárólag a Weinmann által javasolt hálózati tápegység segítségével működtesse készülékét elektromos áramról!

<ábra>

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati tápegységbe!

- Csatlakoztassa a hálózati tápegység kimeneti vezetékét a készülék oldalának alsó részén található tápcsatlakozó aljzatba! A vezeték csatlakoztatása közben kövesse a jelölést a csatlakozón!

i           Ha a terápiás készüléket 12 vagy 24 voltos áramforrásról kívánja működtetni, a hálózati tápegység helyett a WM 24616 (12V) vagy a WM 24617 (24V) rendelési számú opcionális egyenáramú adaptert alkalmazza!

- Dugja a hálózati tápkábelt a fali csatlakozó aljzatba!

A hálózati tápegység automatikusan alkalmazkodik az aktuális hálózati feszültséghez (110 V vagy 240 V). A tápegység LED kijelzője zölden világít.

Eredmény	A hálózati egység csatlakoztatása megtörtént. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

i A terápiás készülék elektromos hálózatról való lecsatlakoztatásához nyomja meg a csatlakozón található rögzítő gombot, és húzza ki a csatlakozót! A hálózati kábelt ne rángassa!

4.2.2 A gégecső csatlakoztatása

- Csatlakoztassa a gégecsövet a készülék kimenetéhez!

VIGYÁZAT! Szennyezett vagy fertőzött gégecső miatt sérülésveszély állhat fenn!

A higiénés kezelés elmaradása vagy nem megfelelő végrehajtása esetén szennyeződések és fertőzések kerülhetnek a gégecsőbe, amelyek így a következő betegre átterjedve egészségügyi problémát okozhatnak.

- Egyszer használatos gégecsövet ne használjon fel újra!

- Használjon baktériumszűrőt!

- A többször használatos gégecsövek higiénés előkészítését szakszerűen végezze el (ld. „7.4 A gégecső higiénés kezelése”, 40 old.)!

FIGYELEM! Kilégzőrendszer nélküli arcmaszk használata esetén fulladásveszély állhat fenn!

Beépített kilégzési vészszelep nélküli teljes arcmaszk használata esetén a CO2 koncentráció kritikus szintre emelkedhet, és ez a beteg egészségét veszélyeztetheti!

- Ilyen típusú maszkkal mindig használjon külső kilégzőrendszert!

- Kövesse a kilégzőrendszer használati utasítását!

- Ha nincs a maszkba beépítve kilégzőrendszer, akkor csatlakoztasson külső kilégzőrendszert a légzőmaszk és a gégecső közé (ld. a használati utasítás légzőmaszkra és kilégzőrendszerre vonatkozó részeit)!

FIGYELEM! Helytelen gégecső elhelyezés miatt sérülésveszély állhat fenn!

A helytelenül elhelyezett gégecső a beteg sérülését okozhatja.

- Ügyeljen arra, hogy a gégecső ne tekeredhessen a páciens nyaka köré!

- Ne használjon apró tárgyakat a gégecső helyzetének rögzítésére, mert ezeket a beteg véletlenül lenyelheti!

- Ügyeljen arra, hogy a gégecső ne nyomódhasson össze!

- Csatlakoztassa a gégecsövet a maszkhoz!

- Ellenőrizze, hogy a használt gégecső átmérője be van-e állítva a terápiás készüléken (ld. „6.2 Kiegészítő paraméterek beállítása”, …old.)!

- Helyezze fel a légzőmaszkot (ld. a használati utasítás légzőmaszkra vonatkozó részeit)!

- Kezdje el a terápiát (ld. 5.4 „A terápia megkezdése”, …old.)!

- Végezze el a maszk vizsgálatát az elhelyezkedésének ellenőrzésére (ld. „5.6 Maszkvizsgálat elvégzése”, …old.)!

Eredmény	A légzőmaszk csatlakoztatása megtörtént.

4.3 A választható kiegészítő tartozékok csatlakoztatása

4.3.1 Oxigénadagoló szelep csatlakoztatása

VIGYÁZAT! Égő oxigén miatt sérülésveszély léphet fel!

A különleges biztonsági eszközök nélkül adagolt oxigén tüzet és személyi sérülést okozhat!

- Mindig használjon oxigénadagoló szelepet!

- Kövesse az oxigén kezelésének használati utasítását!

- Kövesse az oxigénadagoló szelep és az oxigénforrás használati utasításában foglaltakat!

- Helyezze el a 302418 számú Respironics oxigénadagoló szelepet a gégecső és a terápiás készülék kimenete közé!

Eredmény	Az oxigénadagoló szelep csatlakoztatása megtörtént.

4.3.2 Fűtött párásító csatlakoztatása

A párásító feltöltése vízzel

MEGJEGYZÉS: Túltöltés miatt anyagkárosodás keletkezhet!

A túlcsorduló víz bekerülhet a terápiás készülékbe és károsíthatja azt.

- Mielőtt megkezdi a víztartály feltöltését, távolítsa el a párásítót a terápiás készüléktől!

- Csak a „max” jelzésig töltse fel a párásítót vízzel!

Állapot 	A párásító el van távolítva a terápiás készüléktől (ld. „4.3.3 A fűtött párásító eltávolítása használat után, …old.”)

<ábra>

- A párásító felnyitásához nyúljon be ujjaival a készülék házának hátsó oldalán alul található nyílásba, majd a hüvelykujjával finoman gyakoroljon nyomást a fedélre!

- Vegye le a párásító tetejét!

- Ha talál vizet a párásító alján, öntse ki!

- Tisztítsa ki a párásítót (ld. „7.5 A fűtött párásító higiénés kezelése”, …old.)!

MEGJEGYZÉS   Forró víz és illatosító adalékanyagok használata anyagkárosodást okozhat!

A forró víz és az olyan illatosító adalékanyagok, mint pl. az eukaliptusz olaj, károsíthatják a párásító házának anyagát és a fűtőpálcát.

- A feltöltéshez csak hideg vagy langyos vizet használjon!

- Semmilyen illatosító adalékanyagot ne használjon!

<ábra>

- Töltse fel a párásítót hideg desztillált vízzel a „max” jelzésig!

i	Steril vagy forralt víz használatára csak kivételes egészségügyi állapotok esetén van szükség a készülék otthoni használatakor. Műszaki célokra ne használjon desztillált vizet, mivel az mikrobiológiai szennyeződéseket tartalmazhat!

<ábra>

- Helyezze vissza a párásító tetejét az alapjára, és gyakoroljon rá nyomást finoman, amíg a helyére nem pattan!

- Vizsgálja meg, hogy van-e vízszivárgás! Ehhez ujjával simítsa végig az alsó lemezt, vagy helyezze a párásítót textilfelületre!

- Helyezze vissza a párásítót a terápiás készülékre (ld. „A fűtött párásító beszerelése”, …old.)!

Eredmény	A fűtött párásító feltöltése megtörtént.

A fűtött párásító telepítése

<ábra>

- Nyomja le a terápiás készülék tetején található nyitógombot, és távolítsa el a készülék oldalsó borítóelemét!

- Töltse fel a párásítót vízzel (ld. „A párásító feltöltése vízzel”, …old.)!

<ábra>

- Vízszintes felületen csúsztatva oldalról nyomja a párásítót a készülékre, amíg a nyitógomb jól hallható pattanással a helyére nem ugrik!

- Húzza le a védőfóliát a párásítóról!

Eredmény	A fűtött párásító csatlakoztatása a terápiás készülékhez megtörtént.

      - Amikor a terápiás készülék készenléti üzemmódban van, a párásító gombja szürke színben látható a készülék kijelzőjén.

      - Amikor a készülék terápia üzemmódban van, a párásító gombja zöld színben jelenik meg a készülék kijelzőjén, az aktuális párásítási szinttel együtt.

    - A fűtött párásító eltávolítása használat után

FIGYELEM! Forró fűtőelemből adódóan sérülésveszély léphet fel!

Használat közben és közvetlenül utána a fűtött párásító fűtőpálcája forró, ezért érintése égési sérüléseket okozhat.

- Várja meg, amíg a fűtőpálca teljesen kihűl!

- Ne érintse meg a fűtőpálcát!

Állapot 	A terápiás készülék ki van kapcsolva.

- Nyomja le a terápiás készülék tetején található nyitógombot!

<ábra>

- A fűtött párásító leválik a terápiás készülék oldaláról.

FIGYELEM! Állóvízben keletkező baktériumok miatt fertőzésveszély léphet fel!

Baktériumok és bacilusok könnyen megtelepednek és szaporodnak állóvízben.

- Minden használat után ürítse ki a vizet a párásítóból!

- Rendszeresen tisztítsa a párásítót!

- Kizárólag tiszta csapvízzel használja a párásítót!

<ábra>

- A párásító felnyitásához nyúljon be ujjaival a készülék házának hátsó oldalán alul található nyílásba, majd hüvelykujjával finoman gyakoroljon nyomást a fedélre!

- Vegye le a párásító tetejét!

- Ha talál vizet a párásító alján, öntse ki!

- Tisztítsa ki a párásítót (ld. „7.5 A fűtött párásító higiénés kezelése”, …old.)!

<ábra>

- A terápiás készülék későbbi, párásító nélküli használatához vízszintes felületen csúsztatva oldalról nyomja a zárófedelet a készülékre, amíg a nyitógomb jól hallható pattanással a helyére nem ugrik!

Eredmény	A fűtött párásító eltávolítása megtörtént.

4.3.4 Alternatív éjszakai feltöltés: víz utántöltése

Ha kifogyott a víz a fűtött párásítóból, a terápiás készülék automatikusan kikapcsolja azt. A párásító gombja narancsszínben látható <ábra>.

A párásítóval kiegészített terápia mielőbbi folytatása érdekében utántöltheti a vizet.

MEGJEGYZÉS: A víz túltöltése miatt anyagkárosodás keletkezhet!

A túlcsorduló víz bekerülhet a terápiás készülékbe és károsíthatja azt.

- Mielőtt megkezdi a vízfeltöltést, távolítsa el a párásítót a terápiás készülékből!

- Csak a „max” jelzésig töltse fel a készüléket!

Állapot 	Nincs víz a fűtött párásítóban.

- Állítsa le a terápiát (ld. „5.5 A kezelés befejezése”, …old)!

- Nyomja le a terápiás készülék tetején található nyitógombot!

<ábra>

- A fűtött párásító leválik a terápiás készülék oldaláról.

FIGYELEM! Forró fűtőpálca miatt sérülésveszély léphet fel!

Használat közben és közvetlenül utána a fűtött párásító fűtőpálcája forró, ezért érintése égési sérüléseket okozhat.

- Várja meg, amíg a fűtőpálca teljesen kihűl!

- Ne érintse meg a fűtőpálcát!

<ábra>

- Döntse meg óvatosan a fűtött párásítót bal kéz felé, és állítsa az oldalára!

MEGJEGYZÉS:  A forró víz és az illatosító adalékanyagok használata anyagkárosodást okozhat!

A forró víz és az olyan illatosító adalékanyagok, mint pl. az eukaliptusz olaj, károsíthatják a párásító házának anyagát és a fűtőpálcát.

- A feltöltéshez csak hideg vagy langyos vizet használjon!

- Semmilyen illatosító adalékanyagot ne használjon!

- Töltsön tiszta, hideg vizet a beömlőnyíláson keresztül az alsójelölésig (max. 400ml)!

i	Steril vagy forralt víz használatára csak kivételes egészségügyi állapotok esetén van szükség a készülék otthoni használatakor. Műszaki célokra ne használjon desztillált vizet, mivel az mikrobiológiai szennyeződéseket tartalmazhat!

6. Állítsa vissza a párásítót függőleges helyzetbe!

7. Szerelje fel a párásítót a terápiás készülékre (ld. „A fűtött párásító felszerelése”, 		…old.)!

8. Kezdje újra a terápiát (ld. „5.4 A terápia megkezdése”, …old)!

Eredmény	A fűtött párásító feltöltése megtörtént.

5 A terápiás készülék működése

5.1 Menübeállítások

A menü összes beállítását a kijelzőn hajthatja végre.  Nyomja meg a kívánt mezőt közvetlenül a kijelzőn!

| Gomb | Funkció |
| --- | --- |
|  | Lépjen vissza a menüben! |
|  | Lépjen előre a menüben! |
|  | Érték kiválasztása: - Ha a paraméternek csak két lehetséges értéke van (pl. be és ki): nyomja meg a gombot! Az érték átvált a másik állásra. - Ha a paraméternek számos értéke van, nyomja meg a gombot, és válassza ki az értéket a listáról! |
|  | Növelje vagy csökkentse az értéket! |
|  | Érték megerősítése |
|  | Érték törlése |
|  | Lépjen vissza a kezdőképernyőre! (Készenléti vagy terápiás üzemmód.) |

5.2 A terápiás készülék bekapcsolása

5.2.1 A terápiás készülék bekapcsolása az első alkalommal

Az első terápia előtt be kell állítani a terápiás készüléket! Ha hivatalos forgalmazója ezt nem tette meg, akkor hajtsa végre a következő beállításokat!

MEGJEGYZÉS Anyagi kár keletkezhet, ha a beállítás alatt megszakad az áramellátás!

Ha az áramellátás idő előtt megszakad, a beállítás nem lesz megfelelő.

- Hagyja a terápiás készüléket a tápegységhez csatlakoztatva a beállítás ideje alatt!

- Csak akkor válassza le a tápegységet, ha a „Beállítás sikeresen megtörtént” felirat megjelenik!

- Csatlakoztassa a tápegységet (ld. 4.2.1 A hálózati tápegység csatlakoztatása, ... old)!

- Válassza ki a kívánt nyelvet!

- Válassza ki az időzónát a <= és a => nyilak segítségével!

- Állítsa be az időt:

- Válassza ki a nyári <ábra> vagy a téli időszámítás ikont <ábra>!

Kattintson a szürke hátterű ikonra! A háttér zöld lesz, ha a beállítás aktiválódott.

- Használja a nyilakat a perc beállításához!

- Válasszon az órakijelzési lehetőségek közül: 24 órás (0-24) vagy 12 órás (0-12) változat!

- Erősítse meg az időbeállítást a (pipa) gombbal!

Eredmény: A terápiás készülék bekapcsolása és beállítása megtörtént.

A választott nyelv és idő elmentve.

A terápiás készülék készenléti üzemmódban van (ld. „3.2.1 Kijelző készenléti üzemmódban (kezdőképernyő)”, ... old).

i	Ha kapott konfigurált SD memóriakártyát a hivatalos forgalmazójától, kérjük, helyezze be a kártyát a terápiás készülékbe (ld. 5.11.1 „SD kártya behelyezése”, ... old)!

A beállítások automatikusan átkerülnek a terápiás készülékre.

    - A terápiás készülék bekapcsolása minden egyes alkalommal

A terápiás készülék 3 különböző állapotba kapcsolható:

- Készenléti üzemmód (nincs folyamatban terápia)

- Terápiás üzemmód (terápia van folyamatban)

- Energiatakarékos üzemmód (a kijelző kikapcsol, hogy energiát takarítson meg a nap folyamán)

- A terápiás készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához csatlakoztassa a tápegységet (ld. „4.2.1 A hálózati tápegység csatlakoztatása”, ... old)!

- Ha a képernyő kikapcsolva marad, akkor a terápiás készülék energiatakarékos üzemmódban van. Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot. <ábra>!

Eredmény   A terápiás készülék készenléti üzemmódban van (ld. 3.2.1 „Kijelző készenléti állapotban (kezdőképernyő)”, ... old).

i	Bekapcsolás után a készülék a betegre vonatkozó kezelési időt jeleníti meg 30 másodpercig.

  - A terápiás készülék kikapcsolása

- Napközbeni energiatakarékosság céljából tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló gombot <ábra> 3 másodpercig.

vagy

Ha az automatikus energiatakarékos üzemmód aktiválásra került, a terápiás készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol 15 perccel a felhasználó által végrehajtott utolsó módosítást követően.

Eredmény: A terápiás készülék energiatakarékos üzemmódban van.

i	Az automatikus energiatakarékos üzemmódot aktiválhatja a menüből: Főmenü / Készülék / Energiatakarékosság (ld. „6.4 A készülék paramétereinek beállítása”, …old).

i	A terápiás készülék nem kapcsol automatikusan energiatakarékos üzemmódba, ha:

- terápia van folyamatban;

- ha USB kábel van csatlakoztatva;

- adatátvitel történik;

- üzenet jelenik meg a kijelzőn.

  - A terápia megkezdése

- Kapcsolja össze az alkotóelemeket (ld. „6.1 Alkotóelemek összekapcsolása”, ... old.)!

- Csatlakoztassa a tápegységet (ld. „4.2.1 Tápegység csatlakoztatása”, ...old.)!

- Ha a képernyő kikapcsolt állapotban marad, a készülék energiatakarékos üzemmódban van. Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot!

A terápiás készülék készenléti üzemmódba került.

- Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot!

vagy

Ha az automatikus START-STOP funkció aktiválva van, a terápia megkezdéséhez lélegezzen a maszkba!

i	Aktiválhatja az automatikus START-STOP funkciót a menüben: Főmenü / Komfort / automatikus START-STOP (ld. „6.1 Komfort paraméterek beállítása, ... old).

Eredmény: 	A terápia kezdetét veszi.

Megjelenik a terápiás üzemmód kezdőképernyője.

Ha részletes információt szeretne látni a kezelésével kapcsolatban, nyomja meg az információs gombot <ábra>!

i	Annak érdekében, hogy zavartalanul tudjon aludni, a kijelző automatikusan elsötétedik 30 másodperc után. A terápia a szokásos módon folytatódik. Amint megérinti a kijelzőt, a kezdőképernyő ismét terápiás üzemmódban jelenik meg.

  - A terápia befejezése

- Nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot!

vagy

Ha az autoSTART-STOP funkció aktiválva van: távolítsa el a légzőmaszkot!

A terápiás készülék 5 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

i	Aktiválhatja az autoSTART-STOP funkciót a menüben: Főmenü / Komfort / autoSTART-STOP (ld. „6.1 Komfort paraméterek beállítása, ... old).

Eredmény:	A terápia véget ért.

Amennyiben kezelőorvosa vagy hivatalos forgalmazója engedélyezte ezt a funkciót, az utolsó terápia adatai egy rövid időre megjelennek a kijelzőn. Minden más esetben a használati idő látható.

Három pipa ikon megjelenése a kijelzőn utal a legkedvezőbb eredményre.

i	Ha a kezelési idő lejárta előtt az éjszaka folyamán szeretné megszakítani a terápiát, akkor a tompító gomb megnyomása után a kijelző elsötétül és Ön zavartalanul alhat tovább. A terápiás készülék továbbra is áram alatt van, és az ébresztés funkció aktiválva marad. Amint ismét megérinti a kijelzőt, a kezdőképernyő újra készenléti üzemmódba kerül.

  - A maszkvizsgálat elvégzése

A terápiás készülék a kezelés megkezdése előtt a maszk vizsgálatára is lehetőséget nyújt. Ön ellenőrizheti azt, hogy a maszk megfelelően illeszkedik-e az arcához akár magasabb nyomás esetén is, illetve azt, hogy a kezelés során nem történik-e szivárgás.

Állapot:

- A maszkvizsgálatot orvosa vagy hivatalos forgalmazója elérhetővé tette.

- A terápiás készülék terápiás üzemmódban van.

- Nyomja meg az i <ábra> gombot!

- A maszkvizsgálat elindításához nyomja meg a maszk ellenőrzése <ábra> gombot!

A kezelésből hátralévő idő másodpercben megadva jelenik meg a kijelzőn.

- Ellenőrizze a maszk illeszkedését a kijelzőn látható jelöléseknek megfelelően:

| Jelölés | Jelentés |
| --- | --- |
|  | Jó a maszkfelhelyezés, nincs szivárgás |
|  | A maszk nem megfelelően illeszkedik, a terápia eredménye korlátozott lehet. |

- Ha szükséges: állítson a maszk pántjainak feszességén!

- Várja meg, amíg a terápiás készülék 30 másodperc elteltével befejezi a maszkvizsgálatot!

vagy

Ha idő előtt szeretné leállítani a maszk ellenőrzését, nyomja meg a maszk vizsgálatára utaló gombot. <ábra>!

Eredmény 	A maszk vizsgálata befejeződött.

i		Ha megnyomja a softSTART (fokozatos nyomásemelés) gombot maszkvizsgálat közben, az ellenőrzés félbeszakad.

  - A softSTART (fokozatos nyomásemelés) üzemmód

A softSTART (fokozatos nyomásemelés) funkció a betegnek segít hozzászokni a terápiás nyomás használatához elalváskor. A beteg számára beállítható az előírt terápiás nyomástól eltérő kezdeti nyomásszint, ami fokozatosan növekszik a kezelés időtartama alatt, vagy pedig a terápiás szintre csökken egy meghatározott (maximum 45 perc) időtartam után. Ha a softSTART üzemmód előzőleg aktiválásra került, a terápiás készülék automatikusan beállítja a fokozatos nyomásemelést a terápia megkezdésekor. Ez a funkció azoknak a betegeknek ajánlott, akik a magas vagy az alacsony nyomást kényelmetlennek találják ébredéskor vagy elalváskor.

Állapot

- Az orvos vagy a hivatalos forgalmazó engedélyezte a fokozatos nyomásemelés funkciót.

- A fokozatos nyomásemelés funkció be van állítva (ld. „6.1 Komfort paraméterek beállítása”, ... old).

- Kezdje meg a terápiát (ld. „5.4 Terápia megkezdése”, ... old.)!

- Ha a softSTART funkció aktiválva volt az utolsó terápia alkalmával, a 	terápia megkezdésével a fokozatos nyomásemelés automatikusan elindul.

vagy

Nyomja meg a softSTART gombot <ábra>, hogy bekapcsolja a fokozatos nyomásemelés üzemmódot. A hátralévő idő percben megadva jelenik meg a kijelzőn.

- A softSTART funkció kikapcsolásához nyomja meg a softStart gombot.

i	Aktivált softSTART üzemmód esetén a maszk vizsgálata csak félbeszakítja, de nem állítja le a fokozatos nyomásemelkedést. A folyamat a maszk ellenőrzésének végeztével újraindul.

  - A fűtött párásító működése

5.8.1 A fűtött párásító bekapcsolása

A terápia megkezdésével a fűtött párásító automatikusan bekapcsol. (ld. „5.4 Terápia megkezdése”, ...old).

Előmelegítheti a párásítót azért, hogy már a terápia megkezdése előtt a tartályban lévő víz hőmérséklete biztosan elérje a kívánt hőfokot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a párásító automatikusan kikapcsol 30 perc előmelegítés után.

Állapot

- A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- A fűtött párásító fel van töltve vízzel (ld. A fűtött párásító feltöltése vízzel”, ... old.)

- A párásító csatlakoztatva van a terápiás készülékhez. (ld. A fűtött párásító csatlakoztatása, …old)

A párásító készülék gombja szürke színű. <ábra>.

1 Nyomja meg a párásító gombot!

Eredmény	A fűtött párásító bekapcsolása megtörtént.

A párásító gomb zölden világít.

5.8.2 A fűtött párásító kikapcsolása

A fűtött párásító automatikusan kikapcsol a terápia végeztével (ld. „5.5 A terápia befejezése”, ... old), de a készülék leállítására a terápia közben is van lehetőség.

Állapot

- A terápiás készülék terápiás üzemmódban van.

- A fűtött párásító csatlakoztatva van a terápiás készülékhez.

- A párásító bekapcsolt állapotban van.

A párásító gomb zölden világít.

- Nyomja meg a párásító gombot!

Eredmény	A fűtött párásító kikapcsolása megtörtént.

A párásító gomb szürke színű.

i	Amikor a párásító vízszintje túl alacsony, a terápiás készülék automatikusan kikapcsolja a párásítót. A párásító gomb narancssárga színű (ld. „4.3.4 Alternatív éjszakai feltöltés: víz utántöltése”, ... old).

5.8.3 A párásító erősségi fokozatának beállítása

Állapot

- A terápiás készülék készenléti üzemmódban vagy terápiás üzemmódban van.

- A fűtött párásító fel van töltve vízzel (ld. „A fűtött párásító feltöltése vízzel”, ... old.).

- A párásító csatlakoztatva van a terápiás készülékhez (ld. „A fűtött párásító telepítése”, ... old.).

- A párásító bekapcsolt állapotban van. (ld. „5.8.1 A fűtött párásító bekapcsolása”, ... old).

A párásító gomb zölden világít és a párásító erősségi szintje megjelenik a kijelzőn <ábra>.

- A + és a - gombokkal tudja növelni vagy csökkenteni a párásítás erősségi szintjét.

i	A párásításnak hét erősségi fokozatát tudjuk megkülönböztetni (1-7). Az Ön számára megfelelő szint függhet a szoba hőmérsékletétől és páratartalmától. Ha kiszáradt légutakkal ébred, a fűtés túl alacsony fokozatra van állítva. Ha páralecsapódás észlelhető reggel a gégecsőben, a fűtés túl magas fokozaton működik. A páralecsapódás elkerülése érdekében ajánljuk, hogy használjon gégecső-fűtő rendszert!

Eredmény	A párásító szintjének beállítása megtörtént.

  - Ébresztés beállítása

5.9.1 Az ébresztőóra beállítása és az ébresztés bekapcsolása

Állapot 	A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Nyomja meg az idő kijelzőt a kezdőképernyőn!

vagy

Nyomja meg a menü gombot <ábra>!

Nyomja meg az óra <ábra> mezőt!

- Nyomja meg az ébresztőóra mezőt!

- Az ébresztés bekapcsolásához nyomja meg az ébresztő gombot <ábra>!

- Az ébresztőóra beállításakor az óra beállításához használja a bal oldali nyilakat, a perc beállításához pedig a jobb oldali nyilakat.

- Erősítse meg a beállításokat a pipa <ábra> gombbal!

- A kezdőképernyőhöz a HOME gomb megnyomásával juthat vissza.

Eredmény	Az ébresztőóra beállítása és az ébresztés bekapcsolása megtörtént.

5.9.2 Az ébresztés kikapcsolása

Állapot 	Az ébresztő jelez.

- Ha el akarja halasztani az ébresztést 5 perccel, nyomja meg a Pause (késleltetés) mezőt!

- Ha ki akarja kapcsolni aznapra az ébresztést, nyomja meg az Off (kikapcsolás) mezőt!

Az ébresztés a következő napon ismét bekapcsol a beállított időben.

Eredmény 	Az ébresztés kikapcsolása megtörtént.

5.9.3 Az ébresztő funkció kikapcsolása

Állapot

- A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Az ébresztés bekapcsolt állapotban van.  (ld. „5.9.2 Az ébresztés kikapcsolása”, ... old.).

- Nyomja meg az idő kijelzőt a kezdőképernyőn!

vagy

Nyomja meg a menü gombot <ábra>!

Nyomja meg a TIME  <ábra> mezőt!

- Nyomja meg a WAKE-UP TIME mezőt!

- Nyomja meg az ébresztő gombot <ábra>!

- Erősítse meg a beállítást a pipa <ábra> gombbal!

- A kezdőképernyőhöz a HOME gomb <ábra> megnyomásával térhet vissza.

Eredmény	Az ébresztés funkció kikapcsolása megtörtént.

Ha ismét ébresztésre van szüksége, újra be kell kapcsolnia az ébresztést. (ld. „5.9.1 Az ébresztőóra beállítása és az ébresztés bekapcsolása”, ... old.).

5.10 A terápiás adatok- és a készülék információinak megtekintése

Az információs menüben tudnivalókat talál a terápiáról (használati idő, maszk illeszkedése, terápia minősége) egy kijelölt időtartamra vonatkozólag, valamint általános információkat talál a készülékről és a hálózatról.

i	Ha a készülék csak a használati időt jelzi ki, a maszk illeszkedését és a terápia minőségét nem, akkor kezelőorvosának vagy a készülék hivatalos forgalmazójának kell elérhetővé tennie ezt a funkciót.

Állapot 	A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Nyomja meg az információs gombot <ábra>!

- Ahhoz, hogy az előző éjszaka adatai helyett valamelyik korábbi éjszaka adatait tudja megtekinteni, válassza ki a kívánt dátumot a listából!

- Amennyiben hosszabb időtartamot szeretne megtekinteni, lépjen előre a következő képernyőre!

- Válassza ki a kívánt időtartamot!

- Ha vissza szeretne lépni egy képernyőt, nyomja meg a visszafelé mutató nyilat a kijelzőn.  <ábra>!

- Ha szükséges, mentse el az összes adatot SD memória kártyára (ld. „Terápiás adatok manuális mentése”, ... old.)!

- A készülék adatainak megtekintéséhez lépjen a következő képernyőre a -> <- <ábra> nyilak használatával!

- Ha ki akar lépni az információs menüből, nyomja meg a HOME gombot!

Eredmény	A terápia adatait és a készülék információit megjelenítette.

5.11 Az SD memóriakártya használata

Az SD kártya alkalmazása nem feltétele a terápiás készülék működtetésének. A terápiás adatokat és beállításokat a terápiás készülék is tárolja.

MEGJEGYZÉS	Nem megfelelő SD memóriakártya használata adatvesztést okozhat!

Működési zavar állhat be, vagy adatok veszhetnek el, ha nem a Weinmann által biztosított SD kártyát alkalmazza!

- Csak a gyártó márkajelzését viselő olyan SD kártyát használjon, amely megfelel az előírásoknak (ld. „Melléklet, Műszaki adatok” fejezetek)

- Ne használja az SD kártyát más, idegen adatok tárolására!

5.11.1 Az SD memóriakártya behelyezése

Állapot	 	A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Nyissa fel az SD memóriakártya bemenetének fedelét!

<ábra>

- Csúsztassa az SD memóriakártyát az SD kártyanyílásba! Ezután nyomja be az SD memóriakártyát, amíg a kártya egy kattanással a helyére nem kerül!

A kártya levágott sarka a jobb elülső pozícióban legyen!

- Zárja vissza az SD memóriakártya bemenetének fedelét!

Eredmény	Az SD memóriakártya használatra kész a terápiás készülékben.

Miután bekapcsolta a készüléket, az SD kártya ikon <ábra> látható a kijelző 	állapotsávjában.

    - Terápiás adatok mentése az SD memóriakártyára

MEGJEGYZÉS	Áramkimaradás miatt adatvesztés lehetséges!

Ha a terápiás készüléket adatmentés közben csatlakoztatja le az elektromos hálózatról, a terápiás adatok elveszhetnek.

- A mentési folyamat teljes ideje alatt hagyja a terápiás készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatva (SD memóriakártya ikon <ábra> villog)!

Automatikus mentés

A terápiás készülék automatikusan elmenti a terápiás adatokat az alábbi esetekben:

• A terápiás készülék kikapcsolásakor

• Új SD kártya behelyezésekor, ha a készülék készenléti üzemmódban van

• Megszakított mentési folyamatot követően, amikor a terápiás készüléket ismét csatlakoztatja az elektromos hálózathoz

A terápiás adatok kézi mentése

Állapot

- Az SD memóriakártya be van helyezve a terápiás készülékbe (ld. „ 5.11.1 Az SD memóriakártya behelyezése”, ... old).

- Az információs menüben az adott időszakra vonatkozó terápiás adatok nyitva állnak (ld. 5.10 Terápiás adatok és a készülék információinak megtekintése”, ... old).

- Ha el akarja menteni az összes terápiás adatot az SD memóriakártyára, nyomja meg az SD kártya gombot <ábra>!

- Nyomja meg az összes adat mentése mezőt, és erősítse meg az OK mezővel!

Eredmény	Az SD kártya ikon <ábra> villog a kijelzőn, és az adatok mentése az SD memóriakártyára megtörtént.

    - Az SD memóriakártya eltávolítása

Állapot

- A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Az SD kártya ikon <ábra> már nem villog.

- Nyissa ki az SD memóriakártya bemenetének fedelét!

- Nyomja meg az SD kártyát röviden! Az SD kártya kijjebb csúszik.

<ábra>

- Húzza ki az SD kártyát!

- Zárja vissza az SD memóriakártya bemenetének fedelét!

Eredmény	Az SD memóriakártya már nincs a készülékben.

    - Az SD memóriakártya elküldése kiértékelésre

- Vegye ki az SD memóriakártyát a készülékből (ld. „5.11.3 Az SD kártya eltávolítása”, ... old)!

- Tüntesse fel nevét és születési adatait az SD kártyán, hogy orvosához vagy forgalmazójához érkezve az megkülönböztethető maradjon más kártyáktól!

i	A Weinmanntól rendelt SD memóriakártyákon ezen adatoknak kijelölt helye van.

- Helyezze az SD kártyát az erre a célra kialakított borítékba! (A termékválasztékban szereplő tartozék.)

- Küldje el az SD memóriakártyát tartalmazó borítékot orvosának vagy a készülék forgalmazójának!

6. Menübeállítások

A komfort, a kiegészítő és az idő paramétereket beállíthatja a felhasználói menüben, ha terápiás készüléke készenléti üzemmódban van.

6.1 Komfort paraméterek beállítása

A komfort paraméterek megkönnyítik a terápiás készülék használatát, és biztosítják a kényelmes kezelést.

Állapot		A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Nyomja meg a menü gombot <ábra>!

- Nyomja meg a komfort mezőt <ábra>!

- Állítsa be és erősítse meg a kívánt beállításokat!

| Paraméter | Értékskála | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Automata be- és kikapcsolás | Be Ki | Itt aktiválhatja és kikapcsolhatja az automatikus be- és kikapcsoló funkciót. Ha a funkció aktiválva van, a terápiás készülék bekapcsolható egy maszkon keresztüli levegővétel segítségével. Ha a készülék 5 másodpercen belül nem érzékel levegővételt (pl ha a maszkot eltávolítják), akkor automatikusan kikapcsol. |
| Maszk vizsgálatakor érvényes nyomásérték beállítása | 8hPa-20hPa (az aktuálisan beállított terápiás nyomástól függően) | Beállíthatja azt a nyomásértéket, amelyen a maszk vizsgálatát kívánja végrehajtani (ld. „5.6 Maszkvizsgálat végrehajtása”, ... old.). A rosszul illeszkedő maszk miatti szivárgás gyakran csak magasabb nyomás esetén jelentkezik. |
| Fokozatos nyomásemelés | 0,5-ös egységek, az orvos vagy a hivatalos forgalmazó által előírt (pl. 4hPa-8hPa) | A fokozatos nyomásemelés funkció segít hozzászokni az áramló levegő nyomásához, így megkönnyíti az elalvást (ld. 6.2, …old.). Itt tudja beállítani az előírt fokozatos terápiás nyomást. Ha nem elérhető az ön számára ez a funkció, akkor engedélyeztetnie kell orvosával vagy hivatalos forgalmazójával. |
| Könnyített kilégzés (softPAP) | Ki 1 2 3 | A softPAP kilégzés funkció 1-es és 2-es beállítása azoknak a felhasználóknak javasolt, akik kényelmetlennek találják a magas nyomáson történő kilégzést. A könnyített kilégzés funkció kilégzéskor csökkenti a kezdeti nyomást, ezzel elősegítve a könnyebb légzést. A 3-as beállítás azoknak a felhasználóknak javasolt, akiknél légzési szorongás lép fel alacsony nyomásbeállítás esetén. A nyomás fokozatosan emelkedik belégzés alatt. Itt tudja kiválasztani a könnyített kilégzés (softPaP) beállítását, vagy kikapcsolhatja, ha már nem szeretné használni ezt a funkciót. 1-es beállítás: alacsony kilégzéskönnyítés 2-es beállítás: normál kilégzéskönnyítés 3-as beállítás: könnyített kilégzés belégzési asszisztenciával Ez a funkció csak CPAP és APAP üzemmódban használható. Ha nem tudja kiválasztani valamelyik üzemmódot a kettő közül, orvosa vagy hivatalos forgalmazója nem engedélyezte azt. |

  - Kiegészítő paraméterek beállítása

A kiegészítő paramétereket a kiegészítők beállításához használjuk.

Állapot		A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Nyomja meg a menü gombot <ábra>!

- Nyomja meg a kiegészítők mezőt <ábra>!

- Állítsa be és erősítse meg a szükséges beállításokat!

| Paraméter | Értékskála | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Gégecső típus | 15 mm 19-22 mm | Itt tudja kiválasztani az alkalmazott gégecső átmérőjét. Ha nem tudja kiválasztani ezt a funkciót, orvosa vagy hivatalos forgalmazója nem engedélyezte. |
| Cseréljen légszűrőt! | Cserélve Törlés | Itt adhatja meg, hogy kicserélte-e a légszűrőt. Ehhez a funkcióhoz hivatalos forgalmazójának aktiválnia kellett a légszűrő-csere emlékeztetőt. |

6.3 Időparaméterek beállítása

Az időparamétereket az aktuális időpont perce, az időzóna és az ébresztő óra idejének beállításához használjuk.

Állapot		A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Nyomja meg a menü gombot <ábra>!

- Nyomja meg az idő mezőt <ábra>!

- Állítsa be és erősítse meg a szükséges beállításokat!

| Paraméter | Értékskála | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Idő |  | Itt állíthatja be az aktuális időpontot: - Válassza ki a nyári vagy a téli időszámítást! A zöld hátterű jelzés mutatja, hogy a beállítás aktív. - Használja a bal oldali nyilakat az óra beállításához! - Használja a jobb oldali nyilakat a perc beállításához! - Válassza ki az óra-változatot: 24 órás (0-24) 12 órás (0-12) Az időpontot visszaállíthatja legfeljebb az utolsó terápia végéig. |
| Időzóna | Nemzetközi Világidő mínusz 12-től Nemzetközi Világidő plusz 12-ig | Itt választhatja ki a kívánt időzónát. |
| Ébresztés ideje | 00:00-12:00 / 23:59 | Itt állíthatja be azt az időpontot, amikor fel szeretne ébredni (ld. „5.9.1 Ébresztőóra beállítása és ébresztés bekapcsolása”, …old). |

  - A készülék paramétereinek beállítása

A készülék paramétereivel egyebek mellett a kijelző fényerejét és a hangjelzések hangerejét állíthatja be igényeinek megfelelően.

Állapot		A terápiás készülék készenléti állapotban van.

- Nyomja meg a menü gombot <ábra>!

- Nyomja meg a készülék mezőt <ábra>!

- Állítsa be és erősítse meg a szükséges beállításokat!

| Paraméter | Értékskála | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Kijelző fényerő | 1 2 3 | Itt tudja a kijelző fényerejét beállítani. 1-es szint: sötét 2-es szint: átlagos 3-as szint: világos |
| Szivárgási figyelmeztetés | Ki Be | Itt állíthatja be, hogy kér-e figyelmeztetést szivárgás esetén. Ez lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a maszk helyzetét az éjszaka folyamán. Ezzel elkerülheti a súlyos szivárgás miatti mellékhatásokat és a terápia eredményének mérséklődését. Ha nem tudja ezt a funkciót kiválasztani, orvosa vagy hivatalos forgalmazója nem engedélyezte. |
| Energiatakarékosság | Ki Be | Itt kapcsolhatja be vagy ki, hogy a terápiás készülék automatikusan átváltson-e energiatakarékos üzemmódba 15 perccel a terápia befejezése után. Energiát takaríthat meg, ha terápiás készülékét napközben energiatakarékos üzemmódba kapcsolja. |
| Billentyű hangjelzés hangereje | Ki 1 2 3 | Itt állíthatja be a billentyűk megnyomásakor jelentkező hangjelzés hangerejét, vagy itt kapcsolhatja ki a hangjelzést. 1-es szint: halk 2-es szint: átlagos 3-as szint: hangos |
| Ébresztés hangereje | 1 2 3 | Itt állíthatja be az ébresztés hangerejét. 1-es szint: halk 2-es szint: átlagos 3-as szint: hangos |
| Ébresztőóra hangereje | Ki 1 2 3 | Itt állíthatja be az ébresztőóra hangerejét. 1-es szint: halk 2-es szint: átlagos 3-s szint: hangos |

7 Higiénés kezelések

7.1 Általános tudnivalók

- Ez a termék eldobható tartozékokat is tartalmazhat. Az eldobható tartozékokat egyszeri használatra tervezték. Ezeket a tartozékokat tehát csak egyszer alkalmazza, ne használja újra őket! Az eldobható tartozékok újbóli felhasználása a termék működésének és biztonságának színvonalát csökkentheti, és előre nem látható reakciókhoz vezethet az elöregedés, töredezés, kopás, hőmérsékleti behatások és vegyi folyamatok stb. hatásainak eredményeképpen.

- Fertőtlenítést mindig arra alkalmas védőfelszerelésben végezzen!

- Tartsa be a fertőtlenítő szeren feltüntetett használati utasítás szabályait!

- Kérjük, vegye figyelembe a terápiás készülékre, illetve annak alkatrészeire és kiegészítőire vonatkozó használati utasítást is!

- A terápiás készülék alkalmas arra, hogy több beteg is alkalmazza a hivatalos forgalmazó által előírt higiénés kezelés után.

7.2 Időszakos tisztítás

| Gyakoriság | Teendő |
| --- | --- |
| Hetente | - Tisztítsa meg a terápiás készüléket (ld. „7.3 A terápiás készülék higiénés kezelése”, … old.)! |
|  | - Tisztítsa meg a gégecsövet (ld. 7.4 A gégecső higiénés kezelése”, … old.)! |
|  | - Tisztítsa meg a fűtött párásítót (ld. „7.5 A fűtött párásító higiénés kezelése”, … old.)! Kórházi felhasználás esetén: fertőtlenítse a fűtött párásítót! |
| Havonta | - Tisztítsa ki a légszűrőt (ld. „7.3.1 A légszűrő tisztítása (szürke szűrő)”, … old.)! |
|  | - Ha rendelkezik finomszűrővel, cserélje ki a finomszűrőt (opcionális) (ld. „7.3.2 A finomszűrő cseréje (fehér szűrő)”, … old.)! |
| Félévente | - Cserélje ki a légszűrőt! |
| Évente | - Cserélje ki a gégecsövet! |
| Csak szükség esetén | - Vízkőmentesítse a fűtött párásítót (ld. „7.5.1 A fűtött párásító vízkőmentesítése”, …old.) ! - Kórházi körülmények között: Fertőtlenítse a gégecsövet (ld. „7.4 A gégecső higiénés kezelése”, …old.)! - Higiénés okokból: Távolítsa el a fűtött párásító alkotóelemeit, ha azok rossz állapotban vannak (pl. repedések jelennek meg rajtuk)! |
| Felhasználóváltáskor | - Ha a terápiás készüléket vagy a párásítót baktériumszűrő nélkül használták: hajtson végre szakszerű higiénés kezelést! Küldje el a terápiás készüléket forgalmazójának! |

7.3 A terápiás készülék higiénés kezelése

FIGYELEM	Áramütésből adódóan sérülésveszély léphet fel!

Ha folyadék kerül a rendszerbe, az rövidzárlatot okozhat, ami a felhasználó sérülésével és a terápiás készülék megrongálódásával járhat.

- A higiénés kezelés megkezdése előtt húzza ki a terápiás készüléket a hálózatból!

- Ne merítse a terápiás készüléket vagy alkotóelemeit folyadékba!

- Ne öntsön folyadékot a terápiás készülékre vagy alkotóelemeire!

- Kapcsolja ki a terápiás készüléket (ld. „5.3 A terápiás készülék kikapcsolása”, …old.)!

- Húzza ki a terápiás készüléket a hálózatból!

- Ha csatlakoztatva van: távolítsa el a fűtött párásítót (ld. „4.3.3 A fűtött párásító eltávolítása használat után”, …old.)!

- Az alábbi táblázat szerint végezzen higiénés kezelést a terápiás eszközön és alkotóelemein!

| Alkatrész | Tisztítás | Fertőtlenítés | Sterilizálás |
| --- | --- | --- | --- |
| Készülékház | Törölje le nedves ruhával: használjon vizet vagy enyhén szappanos vizet! | Törölje le fertőtlenítő folyadékkal (Ajánlott: terralin védelem vagy speciális alkoholos tisztítás) | Tilos |
| Magas fényű felületek a készülékházon | Törölje le nedves ruhával: használjon vizet vagy enyhén szappanos vizet; ne használjon mikroszálas anyagot! |  |  |
| Hálózati tápegység | Törölje le nedves ruhával: használjon vizet vagy enyhén szappanos vizet! |  |  |
| Hálózati kábel | Törölje le nedves ruhával: használjon vizet vagy enyhén szappanos vizet! |  |  |

- Ha van a rendszerben: csatlakoztassa a fűtött párásítót a terápiás készülékhez (ld. „4.3.2 A fűtött párásító csatlakoztatása”, …old.)!

- Csatlakoztassa a tápegységet!

- Ellenőrizze az eszközök működőképességét (ld. „8 Működőképesség ellenőrzése”, …old.)!

Eredmény	A terápiás készülék és alkotóelemei higiénés kezelésen estek át.

    - A légszűrő tisztítása (szürke szűrő)

<ábra>

  - Távolítsa el a légszűrőt!

  - Folyó vízzel mossa át a légszűrőt!

  - Nyomja ki a szűrőből a vizet, és hagyja a levegőn megszáradni!

  - Helyezze vissza a légszűrőt a helyére!

Eredmény	A légszűrő tiszta

    - Az opcionális finomszűrő (fehér) cseréje

- Távolítsa el a légszűrőt!

<ábra>

- Távolítsa el és dobja ki a finomszűrőt!

- Tegyen egy új finomszűrőt a helyére!

- Tegyen egy új légszűrőt a helyére!

Eredmény	A finomszűrő cseréje megtörtént.

7.4 A gégecső higiénés kezelése

MEGJEGYZÉS	Folyadékbeszivárgás miatt anyagkárosodás veszélye állhat fenn!

A terápiás készülékbe kerülő folyadékok károsíthatják azt.

- A gégecsövet csak teljesen száraz állapotában használja!

- Szerelje le a gégecsövet a terápiás eszközről!

- Az alábbi táblázat szerint végezzen higiénés kezelést a gégecsövön!

| Alkatrész | Tisztítás | Fertőtlenítés | Sterilizálás |
| --- | --- | --- | --- |
| Gégecső | Forró vízzel és mosogatószerrel | Áztatás segítségével fertőtlenítsen! (Ajánlott: gigasept FF®) | Tilos |

- Öblítse át a gégecsövet tiszta vízzel!

- Alaposan rázza ki a vizet a gégecsőből!

- Akassza fel a gégecsövet száradni és hagyja lecsöpögni!

- Szárítsa ki a gégecsövet!

Eredmény	A gégecső higiénés kezelése megtörtént.

i		Ha fűthető gégecsövet használ, kérjük, tanulmányozza a fűtött gégecső használati utasítását!

  - A fűtött párásító higiénés kezelése

FIGYELEM	A fűtőpálca magas hőmérsékletéből adódóan sérülésveszély léphet fel!

Használat közben és közvetlenül utána a párásító fűtőpálcája forró, érintése égési sebeket okozhat.

- Várja meg, amíg a fűtőpálca teljesen kihűl!

- Ne nyúljon a fűtőpálcához!

Állapot	A fűtött párásító leválasztása a terápiás készülékről megtörtént. (ld. „4.3.3 A fűtött párásító leválasztása használat után”, …old.)

<ábra>

- A párásító felnyitásához nyúljon be ujjaival a készülék házának hátsó oldalán alul található nyílásba, majd hüvelykujjával finoman gyakoroljon nyomást a fedélre!

- Vegye le a párásító tetejét!

- Öntse ki a vizet a párásítóból!

<ábra>

- Vegye ki a párásítóbetétet a párásító felső részéből!

- Az alábbi táblázat szerint végezzen higiénés kezelést a fűtött párásító alkotóelemein!

| Alkatrész | Tisztítás | Fertőtlenítés | Sterilizálás |
| --- | --- | --- | --- |
| A párásító alsó része | Forró vízzel és mosogatószerrel. Javaslat: a borítóház alkotóelemeit a mosogatógép felső kosarában mossa el heti rendszerességgel (maximum 65 C°-on)! Ha szükséges: vízkőmentesítsen (ld. „7.5.1 A fűtött párásító vízkőmentesítése”, …old.)! | Áztatás segítségével fertőtlenítsen (javaslat: gigasept FF®) vagy forralja vízben 5 percig! | Tilos |
| A párásító felső része | Törölje le nedves ruhával: használjon vizet vagy enyhén szappanos vizet; ne használjon mikroszálas anyagot! | Törölje le fertőtlenítő folyadékkal (javaslat: terralin® védelem vagy speciális alkoholos tisztítás) vagy forralja vízben 5 percig! |  |
| Párásítóbetét | Forró vízzel és mosogatószerrel. Javaslat: a borítóház alkotóelemeit a mosogatógép felső kosarában mossa el heti rendszerességgel (maximum 65 C°-on)! Ha szükséges: vízkőmentesítsen (ld. „7.5.1 A fűtött párásító vízkőmentesítése”, …old.)! | Forralja vízben 5 percig |  |
| Fűtőpálca | Ha szükséges: vízkőmentesítsen (ld. „7.5.1 A fűtött párásító vízkőmentesítése”, …old.)! | Áztatás segítségével fertőtlenítsen (javaslat: gigasept FF®)! Fújja be fertőtlenítőszerrel (javaslat: speciális alkoholos tisztítás), vagy forralja vízben 5 percig! |  |

- Öblítse át a párásító alkotóelemeit tiszta vízzel!

- Puha törlőruhával törölje szárazra az alkotóelemeket!

- Ha szükséges: töltse fel a párásító alsó részét vízzel (ld.” A fűtött párásító feltöltése vízzel”, …old.)!

- Helyezze vissza a betétet a párásító felső részébe!

<ábra>

- Helyezze vissza a párásító felső részét az alsó részére! Finoman nyomja le, amíg a helyére nem pattan!

<ábra>

- Győződjön meg róla, hogy a párásító bemeneti és kimeneti nyílásai pontosan illeszkednek a párásító felső részén található nyílásokba! Ha szükséges: helyezze az ujjait a nyílásokba és végezze el a szükséges igazításokat!

- Csatlakoztassa a fűtött párásítót a terápiás készülékhez (ld. „A fűtött párásító telepítése”, …old.)!

- Ellenőrizze a működőképességet (ld. „8.3 A fűtött párásító ellenőrzése”, …old.)!

Eredmény	A fűtött párásító higiénés kezelése megtörtént.

    - A fűtött párásító vízkőmentesítése

Állapot	A fűtött párásító eltávolítása a terápiás készülékről megtörtént (ld. „4.3.3 A fűtött párásító eltávolítása használat után”, …old.)!

- A párásító felnyitásához nyúljon be ujjaival a készülék házának hátsó oldalán alul található nyílásba, majd hüvelykujjával finoman gyakoroljon nyomást a fedélre!

- Távolítsa el a párásító felső részét!

- Távolítsa el a párásítóbetétet!

- Töltsön 300 ml tiszta háztartási ecetet (5%-os oldat adalékanyagok nélkül) a párásító alsó részébe!

- Merítse a párásítóbetétet egy tál háztartási ecetoldatba (5%-os oldat adalékanyagok nélkül)! A párásítóbetétet teljesen lepje el az ecet!

- Hagyja, hogy az ecet egy teljes órán át kifejthesse hatását!

- Öblítse át a párásító alsó részét, a betétet és a fűtőpálcát tiszta vízzel!

- Szárítsa ki alaposan a párásító alsó részét, a betétet és a fűtőpálcát!

Eredmény	A vízkamra alsó része, a betét és a fűtőpálca vízkőmentes.

    - A fűtőpálca tömítőgyűrűjének cseréje

Állapot

- A párásító leszerelése és kiürítése megtörtént (ld. „4.3.3 A fűtött párásító eltávolítása használat után”, …old.).

- A fűtőpálca hideg.

<ábra>

- Csavarja ki a fűtőpálcát a párásító alsó részéből!

<ábra>

- Csavarhúzó segítségével óvatosan távolítsa el a tömítőgyűrűt anélkül, hogy megrongálná a menetet!

<ábra>

- Helyezzen új tömítőgyűrűt a fűtőpálca menetére!

- Csavarja vissza a fűtőpálcát a párásító alsó részébe!

- Zárja vissza a párásítót!

Eredmény	A fűtőpálca tömítőgyűrűjének cseréje megtörtént.

- A működőképesség ellenőrzése

  - Az ellenőrzés gyakorisága

Rendszeresen végezzen ellenőrzést:

- Minden egyes higiénés kezelés után

- Minden egyes javítás után

- Legalább félévente

  - A terápiás készülék ellenőrzése

Állapot

- A terápiás készülék nincs a beteghez csatlakoztatva.

- A terápiás készülék csatlakoztatva van a tápegységhez.

- A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Ellenőrizze, hogy a terápiás készüléken van-e sérülés!

Ha sérült: ne használja a terápiás készüléket!

- Ellenőrizze le a dugaszt és a kábelt, hogy van-e rajta sérülés!

Ha sérült: keresse fel hivatalos forgalmazóját, és cseréltesse ki a sérült alkatrészeket!

- Ellenőrizze le, hogy az alkotóelemek a használati utasítás szerint csatlakoztatva vannak-e a terápiás készülékhez (ld. „4.2 Alkotóelemek csatlakoztatása”, … old.)!

- Kapcsolja be a terápiás készüléket (ld. „5.2 A terápiás készülék bekapcsolása”, …old.)!

- Ha a fokozatos nyomásemelés aktív: nyomja meg a fokozatos nyomásemelés gombot <ábra> a fokozatos nyomásemelés kikapcsolásához!

- Fedje le a maszk nyílását (pl. a könyökével)!

- Nyomja meg az információs gombot <ábra>!

- Hasonlítsa össze a képernyőn látható nyomásértéket az orvos által előírt nyomásértékkel!

Ha a nyomáseltérés nagyobb 1 hPa-nál, ne használja készülékét, és keresse fel hivatalos forgalmazóját!

Eredmény	A működőképesség ellenőrzése megtörtént.

  - A fűtött párásító ellenőrzése

Állapot

- A terápiás készülék nincs a beteghez csatlakoztatva.

- A terápiás készülék csatlakoztatva van a tápegységhez.

- A terápiás készülék készenléti üzemmódban van.

- Szemrevételezéssel győződjön meg róla, hogy a víztartály felszínén nincsen repedés, sérülés vagy jelentősebb szennyeződés!

- Ha repedést, sérülést vagy szennyeződést talál, cserélje ki szükség szerint az alkatrészeket vagy a párásítóbetétet!

- Töltse fel vízzel a párásítót a jelzésig (ld. „A fűtött párásító feltöltése”, …old.)!

- Vizsgálja át a párásítót, hogy észlel-e szivárgást!

- Ha szivárgást talál a párásítón: cserélje ki a hibás alkatrészeket!

- Öntse ki a vizet!

- Töltse fel a párásítót 200 ml vízzel!

- Csatlakoztassa a fűtött párásítót a terápiás készülékhez (ld. „A fűtött párásító csatlakoztatása”, … old.)!

- Kapcsolja be a fűtött párásítót (ld. „5.8.1 A fűtött párásító bekapcsolása”, …old.)!

- Állítsa a terápiás készüléken a fűtési fokozatot a 9-es szintre (ld. „ 5.8.3 A fűtési fokozat beállítása”, …old.)!

- Ellenőrizze, hogy a párásító melegszik-e! Ha a párásító 10 perc elteltével sem melegszik át, keresse fel hivatalos forgalmazóját!

- Ha a fűtött párásító nem működik, vagy sérülés jeleit mutatja: keresse fel hivatalos forgalmazóját!

Eredmény	A fűtött párásító működőképességének ellenőrzése lezajlott.

- Hibaelhárítás és hibaüzenetek

Ha az alábbi táblázat segítségével nem sikerül elhárítania a hibát, javíttassa meg a készüléket a Weinmann szakszervizzel vagy hivatalos forgalmazójával!  Komoly meghibásodás elkerülése érdekében ne használja tovább a készüléket!

9.1 Hangjelzések

A hangüzeneteket fontosságuk szerint három csoportba oszthatjuk (alacsony, átlagos, magas). Ennek a készüléknek csak alacsony fontosságú hangüzenetei vannak, amelyet a <ábra> ikon jelez.

9.1.1 Hangüzenetek

| Hangüzenet | A hiba oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A nyomásemelés nem működik. Kérjük, csatlakoztassa a maszkot és a gégecsövet! | A maszk és/vagy a gégecső nincs csatlakoztatva. | Csatlakoztassa megfelelően a maszkot és a gégecsövet (ld. „4.2.2 A gégecső csatlakoztatása”, … old.)! |
| Jelentős szivárgás! Kérjük, ellenőrizze a maszk helyzetét! | A maszk félrecsúszott vagy nem illeszkedik elég szorosan. | Helyezze fel újra a maszkot! Ha a maszk hibás, cserélje ki! |

9.1.2 Hangjelzés kikapcsolása/elnémítása

A hangjelzést 2 percig kikapcsolhatja.

Állapot		A hangjelzés bekapcsolva.

- Nyomja meg a némítás ikont <ábra>!

Eredmény	A hangjelzés 2 percre elnémul. A jelzés narancssárgára vált. Két perc elteltével a hangjelzés újra bekapcsol.

i		Ha orvosa bekapcsolta ezt a funkciót, akkor a hangjelzést tartósan is ki tudja kapcsolni (ld. „6.4 A készülék paramétereinek beállítása”, …old.).

9.2 A terápiás készülék hibaelhárítása

| Hiba | A hiba oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nincs működési hang, a kijelző sötét. | A készülék nincs áram alatt. | Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e! Ellenőrizze a konnektort! |
| Lélegzetvétel hatására nem kapcsol be a terápiás készülék. A terápiás eszköz nem kapcsol ki a maszk levételét követő kb. 5 másodperc után. | Az automatikus be- és kikapcsoló funkció ki van kapcsolva. | Kapcsolja be az automatikus be- és kikapcsoló funkciót (ld . 6.1, …old.)! |
|  | Az automatikus be- és kikapcsoló funkciót a magas ellenállású tartozékok gyengíthetik. | Lépjen kapcsolatba hivatalos forgalmazójával! |
| A fokozatos nyomásemelést nem lehet bekapcsolni. | A beállításokban ez a funkció nem engedélyezett. | Egyeztessen orvosával, hogy a fokozatos nyomásemelés aktiválható-e készülékén! |
| A terápiás készülék nem éri el az alsó nyomásszintet. | A légszűrő szennyezett. | Tisztítsa meg a légszűrőt! Ha szükséges: cseréljen szűrőt (ld. „7 Higiénés kezelés”, …old.)! |
|  | A maszk nem eléggé szorosan illeszkedik. | Állítsa a fejpántot szorosabbra! Ha a maszk sérült, cserélje ki! |

9.3 A párásító hibaelhárítása

| Hiba | A hiba oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| A párásító nem melegszik fel. | A párásító vízszintjelzője ki van kapcsolva. | Állítsa be a párásító vízszintjét (ld. 5.8.3, …old.)! |
|  | A párásító meghibásodott. | Javíttassa meg a készüléket! |
| A párásítónál szivárgás jelentkezik. | A fűtőpálca tömítőgyűrűje sérült. | Cserélje ki a tömítőgyűrűt (ld. 7.5.2, …old.)! |
|  | A párásítóbetét rosszul illeszkedik. | Illessze vissza megfelelően a párásítóbetétet (ld. 7.5, …old.)! |
|  | A párásítóbetét hibás. | Cserélje ki a párásítóbetétet! |
|  | Repedés van az alsó részen. | Cserélje ki az alsó részt! |
| A párásító kikapcsol. | Nincs víz a párásítóban. | Töltse fel a párásítót vízzel (ld. …old.)! |

9.4 Képernyőüzenetek

Ha a „Hiba (xxx): Kérjük, kövesse a használati utasításban leírtakat!” üzenet jelenik meg a képernyőn, keresse ki a megjelenített hibakódot a táblázatból, és szüntesse meg a hibát a leírtaknak megfelelően!

| Hibaüzenet | A hiba oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| (108) | A terápiás készülék nem jelzi ki a beállított időt. | Egyeztessen hivatalos forgalmazójával, és javíttassa ki a hibát! |
| (204) | A fűtött párásító nem megfelelően működik. | Távolítsa el a párásítót a készülékről, majd csatlakoztassa újra össze (ld. 4.3.3, …old.)! Ha a hibaüzenet még mindig jelez, egyeztessen hivatalos forgalmazójával, és vizsgáltassa át a párásítót és a készüléket! |
| (205) | A hálózati feszültség nem a megengedett határértéken belül van. | Ellenőrizze, hogy a megfelelő tápegység van-e csatlakoztatva (WM 29657)! Egyeztessen hivatalos forgalmazójával, és vizsgáltassa át, illetve javíttassa meg a készüléket és a tápegységet! |
| (206) | A prismaCONNECT modul hibája. | Távolítsa el, majd csatlakoztassa vissza újra a prismaConnect modult! Ha a hiba továbbra is fennáll: egyeztessen hivatalos forgalmazójával, és cseréltesse ki a prismaConnect modult! |
| Egyéb hibaüzenetek | Elektronikai hiba. | Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, majd csatlakoztassa vissza (ld. 4.2.1, …old.)! Ha a hibaüzenet még mindig jelez, egyeztessen hivatalos forgalmazójával, és vizsgáltassa át a fűtött párásítót és a készüléket! |

.

- Karbantartás

A készülék tervezett hasznos élettartama 6 év.

Rendeltetésszerű és a használati utasításban foglaltak szerinti használat esetén a készülék nem igényel rendszeres karbantartást ezen időszak alatt.

Ha ezen időszakon túl használja a terápiás készüléket, javasoljuk, hogy vizsgáltassa át hivatalos forgalmazójával!

Rendeltetésszerű és a használati utasításban foglaltak szerinti használat esetén a fűtött párásító nem igényel karbantartást.

Ha a párásítót naponta használják és tisztítják, annak élettartama több mint 6 hónap.

Ha a működőképesség ellenőrzése közben hibás alkotóelemeket észlel (ld. „8 Működőképesség ellenőrzése”, … old.), keresse fel hivatalos forgalmazóját!

- Tárolás és ártalmatlanítás

  - Tárolás

    - Általános információ

Tárolja készülékét az előírt környezeti körülmények között (ld. „Műszaki adatok” fejezet)!

    - A terápiás készülék tárolása

- Kapcsolja ki a terápiás készüléket (ld. „5.3 A terápiás készülék kikapcsolása”, …old.)!

- Húzza ki a terápiás készüléket az elektromos hálózatból!

- Tisztítsa meg a készüléket, az alkotóelemeket és a tartozékokat (ld. „7 Higiénés kezelések”, …old.)!

- A terápiás készüléket, az alkotóelemeket és a tartozékokat száraz helyen tárolja!

Eredmény	A terápiás készülék, az alkotóelemek és a tartozékok száraz helyen történő tárolása megtörtént.

  - Ártalmatlanítás

    - A készülék ártalmatlanítása

A terápiás készüléket nem szabad a háztartási hulladéktárolóba helyezni! A terápiás készülék megfelelő ártalmatlanítása érdekében keressen fel egy hivatalos, minősített, elektronikus hulladékkal foglalkozó céget! Annak elérhetőségét a környezetvédelemmel foglalkozó kormányzati szervtől, vagy a helyi hatóságoktól szerezheti be.

A készülék csomagolóanyagait (kartondoboz és betétei) a papír-újrahasznosító rendszer gyűjtőpontjaira juttassa el!

- Mellékletek

  - Műszaki adatok

    - A terápiás eszköz műszaki adatai

| Leírás | Terápiás készülék |  |
| --- | --- | --- |
| A 93/42/EGK direktíva szerinti osztályba sorolás | IIa |  |
| Méretek (szélesség x magasság x mélység) cm | 17 x 13,5 x 18 |  |
| Súly | 1,4 kg |  |
| Hőmérsékleti tartomány -Működés -Tárolás | +5°C-tól +40°C-ig -25°C-tól +70°C-ig |  |
| Megengedett működési és tárolási páratartalom | 15% - 93% közötti relatív páratartalom, kicsapódás nélkül |  |
| Légnyomástartomány | 700 hPa - 1060 hPa, amely 3000 méteres tengerszint feletti magasságnak felel meg. |  |
| A gégecső csatlakozási átmérője (maszk felőli oldalon) | 19,5 mm (illeszkedik a szabványos csatlakozóhoz) |  |
| Elektromos ellátás | max. 40 VA |  |
| Rendszer interfész | 12V egyenáram max. 10 VA |  |
| Működés közbeni áramfogyasztás az alábbi feszültségek mellett 230 V 115 V Készenléti üzemmódban 230 V 115 V | 0,11 A 0,22 A 0,036 A 0,019 A |  |
| DIN EN 60601-1-11 szerinti besorolás: Áramütés elleni védelem típusa Áramütés elleni védelem mértéke Vízbeáramlási károkkal szembeni védelem | II. osztályú védelem BF típus IP21 |  |
| DIN EN 60601-1 szerinti besorolás: Működési üzemmód | Folyamatos működés |  |
| Alkalmazott alkatrész | Légzőmaszk |  |
| EN 60601-1-2 szerinti elektromágneses kompatibilitás (EMC) Rádióinterferencia kiszűrés Rádióinterferencia elleni védelem | A tesztparamétereket és határértékeket a gyártó kérésre kiadja. EN 55011 B IEC61000-4, 2-6. részek, 11. rész, 8. rész IEC61000-3, 2-3 részek |  |
| ISO 80601-2-70 szerinti hangnyomási középszint | 10 hPa-nál kb. 26,5 dB (A) (ami 34,5 dB (A) zajszintnek felel meg) |  |
| ISO 80601-2-70 szerinti hangnyomási középszint fűtött párásítóval | 10 hPa-nál kb. 27,5 dB (A) (ami 35,5 dB (A) zajszintnek felel meg) |  |
| CPAP működési nyomástartomány | 4 hPa-tól 20 hPa-ig |  |
| AcSV nyomástartomány | 4 hPa-tól 30 hPa-ig |  |
| Kétszintű nyomástartomány | 4 hPa-tól 25 hPa-ig |  |
| Nyomáspontosság | < 20 hPa: ± 0,6 hPa > 20 hPa: ± 0,8 hPa |  |
| Hiba esetén jelentkező maximális nyomás | < 40 hPa |  |
| Hangerő beállítás AcSV üzemmódban | AcSV üzemmódban nem lehet beállítani a hangerőt. A nyomásszabályozó mindig stabilizálja a hangerő mindenkori aktuális szintjét. |  |
| Automatikus biztonsági mentés AcSV üzemmódban | Az automatikus biztonsági mentés AcSV üzemmódban folyamatosan 10 bpm és 20 bpm között történik, a beteg relatív légzési perctérfogatától és spontán sebességétől függően. |  |
| ISO 80601-2-70 szerinti maximális áramlási arány CPAP és APAP üzemmódban Tesztnyomás: 4 hPa 8 hPa 12 hPa 16 hPa 20 hPa AcSV üzemmódban Tesztnyomás: 4 hPa 10,5 hPa 17 hPa 23,5 hPa 30,0 hPa | A maszk felőli csatlakozó-nyílásnál mért nyomás 40 l/perc áramlással 4,0 hPa 8,0 hPa 11,9 hPa 15,9 hPa 19,9 hPa 4,0 hPa 10,4 hPa 17,0 hPa 23,5 hPa 30,0 hPa | Átlagos áramlás a maszk felőli csatlakozónyílásnál (l/perc) 235 l/perc 230 l/perc 220 l/perc 215 l/perc 210 l/perc 235 l/perc 225 l/perc 215 l/perc 200 l/perc 190 l/perc |
| A légzőköri levegő melegítése | max. +3°C |  |
| ISO 17510-1:2007 szerinti dinamikus nyomáspontosság (rövidtávú pontosság) percenként 10 lélegzetvétellel, 19 mm-es gégecső használata esetén. 7 hPa 10 hPa 13,5 hPa 20 hPa ISO 17510-1:2007 szerinti dinamikus nyomáspontosság (rövidtávú pontosság) percenként 15 lélegzetvétellel, 19 mm-es gégecső használata esetén. 7 hPa 10 hPa 13,5 hPa 20 hPa ISO 17510-1:2007 szerinti dinamikus nyomáspontosság (rövidtávú pontosság) percenként 20 lélegzetvétellel, 19 mm-es gégecső használata esetén. 7 hPa 10 hPa 13,5 hPa 20 hPa | Δp < 0,24 hPa Δp < 0,28 hPa Δp < 0,3 hPa Δp < 0,4 hPa Δp < 0,24 hPa Δp < 0,32 hPa Δp < 0,4 hPa Δp < 0,48 hPa Δp < 0,4 hPa Δp < 0,32 hPa Δp < 0,46 hPa Δp < 0,56 hPa |  |
| ISO 80601-2-70 szerinti dinamikus nyomáspontosság (rövidtávú pontosság) CPAP és APAP üzemmódban - 19 mm-es gégecső használata esetén 4 hPa 8 hPa 12 hPa 16 hPa 20 hPa - 15 mm-es gégecső, baktériumszűrő és biztonsági oxigénszelep használata esetén 4 hPa 8 hPa 12 hPa 16 hPa 20 hPa | Δp < 0,68 hPa Δp < 0,58 hPa Δp < 0,52 hPa Δp < 0,44 hPa Δp < 0,64 hPa Δp < 1,06 hPa Δp < 1 hPa Δp < 1,08 hPa Δp < 1,02 hPa Δp < 0,96 hPa |  |
| ISO 80601-2-70 szerinti statikus nyomáspontosság (hosszútávú pontosság) - 19 mm átmérőjű gégecső használata esetén - 15 mm átmérőjű gégecső, baktériumszűrő és biztonsági oxigénszelep használata esetén | Δp = 0,15 hPa Δp = 0,19 hPa |  |
| ISO 80601-2-70 szerinti dinamikus nyomáspontosság (rövidtávú pontosság) 2 nyomásszinttel percenként 10 lélegzetvétellel percenként 15 lélegzetvétellel percenként 20 lélegzetvétellel percenként 10 kilégzéssel percenként 15 kilégzéssel percenként 20 kilégzéssel | Δp = 0,8 hPa Δp = 1,4 hPa Δp = 2,4 hPa Δp = 0,6 hPa Δp = 0,6 hPa Δp = 0,6 hPa |  |
| Nyomásesés az oxigénszelepen át 90 l/perc esetén 60 l/perc esetén 30 l/perc esetén | 0,5 hPa 0,25 hPa 0 hPa |  |
| Finomszűrő, elválasztás mértéke 1 μm-ra 0,3 μm-ra | E10 szűrő osztály ≥ 99,5 % ≥ 85 % |  |
| A finomszűrő hasznos élettartama | Kb. 250 óra |  |
| SD kártya | 256 MB-tól 8 GB-ig terjedő memóriaméret használható, SD fizikai réteg specifikáció 2.0 verziójával kompatibilis kezelőfelülettel |  |

Mérési tűréshatárok:

Nyomás:		± 0,75% mérésenként vagy ± 0,1 hPa

Áramlás:		± 4 l/perc

Hőmérséklet:		± 1,5°C

Hangnyomásszint és

Hangerőszint:		± 2dB(A)

CE0197	A termék módosításának jogát fenntartjuk. A fenti értékek mindegyikét STPD körülmények között mértük.

A terápiás készülék egyik alkotóeleme sem tartalmaz latexet.

A WM 100 TD típusú terápiás készülék az alábbi nyitott forráskódú szoftvert használja: FrreRTOS.org

További nyílt forráskódú szoftvert a Www.weinmann.de oldalon talál.

    - A tápegység műszaki adatai

| Leírás | Tápegység |
| --- | --- |
| Max. teljesítmény | 90 W |
| Bemeneti feszültség | 100V-240V |
| Frekvencia | 50 Hz-60 Hz |
| Bemeneti feszültés repülőgépen | 115 V |
| Frekvencia repülőgépen | 400 Hz |

    - A fűtött párásító műszaki adatai

| Leírás | PrismaAQUA |
| --- | --- |
| A 93/42/EGK direktíva szerinti termékbesorolás | IIa |
| Méretek (szélesség x magasság x mélység) cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Súly (víz nélkül) | 0,6 kg |
| Hőmérsékleti tartomány -Működés -Tárolás | +5 °C-tól +37 °C-ig -25 °C-tól +70 °C-ig |
| Megengedett működési és tárolási páratartalom | 15%-tól 93%-ig, kicsapódás nélkül |
| Környezeti nyomástartomány | 700 hPa-tól 1060 hPa-ig, ami 3000 m tengerszint feletti magasságnak felel meg |
| Elektromos teljesítmény | Max. 30 VA (csak a megengedett készülékkel együtt) |
| DIN EN 60601-1-11 szerinti besorolás: Áramütés elleni védelem típusa Áramütés elleni védelem mértéke Vízbeáramlási károkkal és idegen testtel szembeni védelem | II. osztályú védelem BF típus IP22 |
| DIN EN 60601-1 szerinti besorolás: Működési üzemmód | Folyamatos működés |
| DIN EN 60601-1-2 szerinti elektromágneses kompatibilitás (EMC) Rádióinterferencia kiszűrés Rádióinterferencia elleni védelem | Ha szükséges, a tesztparaméterek és a határértékek lekérhetők a gyártótól. EN 55011 B IEC 61000-4 2-6. részek, 11. rész, 8. rész IEC 61000-3 2-3. részek |
| A légzőköri levegő melegítése | max. +3°C |
| DIN EN ISO 8185 besorolás szerinti fűtött párásító rendszer teljesítménye | min. 19,89 mg/H2O/l levegő |
| Megengedett maximális feltöltési mennyiség | 400 ml |
| Nyomásesés | A WM 100 TD terápiás készülék és a WM 100 TH fűtött párásító együttes használata nem befolyásolja a terápiás nyomást. |
| Megengedett maximális áramlási arány | 248 l/perc |
| Megengedett maximális működési nyomás | 40 hPa |
| Maximális működési nyomás melletti szivárgás | 0,0 l/perc |

12.2 Nyomás/térfogat görbe

Nyomás-térfogat görbe 0,5 literes térfogatig és 20 hPa/percig vizsgálva

Térfogat (l)

Nyomás (hPa)

12.3 Pneumatikus diagram

<ábra>

O2 nyomásforrás

Áramlásszabályzó

Maszk (orrmaszk vagy teljes arcmaszk)

Környezeti levegőbeömlő nyílás

Légszűrő

Ventilátor

Opcionális párásító

Opcionális biztonsági O2 szelep

Opcionális baktériumszűrő

Gégecső (1,8 m)

Kilégzőrendszer

Nyomásérzékelő (páciens-nyomásra)

12.4 Biztonsági távolságtartás

| Ajánlott biztonsági távolságtartás a magas frekvenciájú szállítható és mobil telekommunikációs eszközök (pl. mobiltelefonok) és a terápiás készülék között |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magas frekvenciájú készülék névleges teljesítménye wattban megadva | Biztonságos távolság a sugárzási frekvencia függvényében méterben megadva |  |  |  |
|  | 150 kHz – 80 MHz ISM sávon kívül | 150 kHz – 80 MHz ISM sávban | 80 MHz – 800 MHz | 800 MHz – 2,5 GHz |
| 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,11 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 0,35 | 1,20 | 1,20 | 2,30 |
| 10 | 1,10 | 3,80 | 3,80 | 7,27 |
| 100 | 3,50 | 12,00 | 12,00 | 23,00 |

12.5 Termékválaszték

12.5.1 Alap termékválaszték

A rendelési szám második felében az XXXX jelzi a kiegészítőket, amelyek különböző formákban elérhetők (pl. hordtáska, gégecső) és különböző módokon kombinálhatók egymással.

Az aktuális termékek listája megtalálható az Interneten a Www.weinmann.de oldalon, de kérheti hivatalos forgalmazójától is. Nem mindegyik termékváltozat érhető el az összes országban.

prisma20C, teljes termék			WM 29630-XXXX

| Tartozék | Rendelési szám |
| --- | --- |
| Alapkészülék prisma20C, WM 100 TD | WM 29935 |
| Gégecső | WM 24445 |
| Tápegység | WM 29657 |
| Tápkábel | WM 24133 |
| Készlet, 2 db légszűrő | WM 29928 |
| Hordtáska | WM 29659 |
| SD kártya | WM 29791 |
| SD kártya tasak | WM 29779 |
| Használati utasítás | WM 67841 |
| Páciens jegyzőkönyv | WM 67871 |

prisma20A, teljes termék			WM 29600-XXXX

| Tartozék | Rendelési szám |
| --- | --- |
| Alapkészülék prisma20A, WM 100 TD | WM 29605 |
| Gégecső | WM 24445 |
| Tápegység | WM 29657 |
| Tápkábel | WM 24133 |
| Készlet, 2 db légszűrő | WM 29928 |
| Hordtáska | WM 29659 |
| SD kártya | WM 29791 |
| SD kártya tasak | WM 29779 |
| Használati utasítás | WM 67841 |
| Páciens jegyzőkönyv | WM 67871 |

prismaCR, teljes termék			WM 29960-XXXXX

| Tartozék | Rendelési szám |
| --- | --- |
| Alapkészülék prismaCR, WM 100 TD | WM 29965 |
| Gégecső | WM 24445 |
| Tápegység | WM 29657 |
| Tápkábel | WM 24133 |
| Készlet, 2 db légszűrő | WM 29928 |
| Hordtáska | WM 29977 |
| SD kártya | WM 29791 |
| SD kártya tasak | WM 29779 |
| Használati utasítás | WM 67841 |
| Páciens jegyzőkönyv | WM 67871 |

prisma25ST, teljes termék			WM 29920-XXXX

| Tartozék | Rendelési szám |
| --- | --- |
| Alapkészülék prisma25ST, WM 100 TD | WM 29925 |
| Gégecső | WM 24445 |
| Tápegység | WM 29657 |
| Tápkábel | WM 24133 |
| Készlet, 2 db légszűrő | WM 29928 |
| Hordtáska | WM 29977 |
| SD kártya | WM 29791 |
| SD kártya tasak | WM 29779 |
| Használati utasítás | WM 67841 |
| Páciens jegyzőkönyv | WM 67871 |

prisma25S, teljes termék			WM 29900-XXXX

| Tartozék | Rendelési szám |
| --- | --- |
| Alapkészülék prisma25S, WM 100 TD | WM 29905 |
| Gégecső | WM 24445 |
| Tápegység | WM 29657 |
| Tápkábel | WM 24133 |
| Készlet, 2 db légszűrő | WM 29928 |
| Hordtáska | WM 29977 |
| SD kártya | WM 29791 |
| SD kártya tasak | WM 29779 |
| Használati utasítás | WM 67841 |
| Páciens jegyzőkönyv | WM 67871 |

prisma25S-C, teljes termék			WM 29910-XXXX

| Tartozék | Rendelési szám |
| --- | --- |
| Alapkészülék prisma25S-C, WM 100 TD | WM 29906 |
| Gégecső | WM 24445 |
| Tápegység | WM 29657 |
| Tápkábel | WM 24133 |
| Készlet, 2 db légszűrő | WM 29928 |
| Hordtáska | WM 29977 |
| SD kártya | WM 29791 |
| SD kártya tasak | WM 29779 |
| Használati utasítás | WM 67841 |
| Páciens jegyzőkönyv | WM 67871 |

prismaLAB, teljes termék			WM 29980-XXXX

| Tartozék | Rendelési szám |
| --- | --- |
| Alapkészülék prismaLAB, WM 100 TD | WM 29985 |
| Gégecső, autoklávozható | WM 24667 |
| Tápegység | WM 29657 |
| Tápkábel | WM 24133 |
| Készlet, 2 db légszűrő | WM 29928 |
| prismaCONNECT | WM 29670 |
| Hordtáska | WM 29659 |
| SD kártya | WM 29791 |
| SD kártya tasak | WM 29779 |
| Használati utasítás | WM 67841 |
| További információ szakembereknek | WM 67901 |

12.5.2 Kiegészítők

Szükség esetén kiegészítők külön is rendelhetők. A kiegészítőket megrendelheti

az Internetről a Www.weinmann.de oldalról vagy hivatalos forgalmazóján keresztül.

12.5.3 Cserealkatrészek

Szükség esetén cserealkatrészek külön is rendelhetők. Az alkatrészeket megrendelheti az Internetről a Www.weinmann.de oldalról vagy hivatalos forgalmazóján keresztül.

12.6 Jótállás

A Weinmann korlátozott garanciát biztosít vásárlói számára az új és eredeti Weinmann termékekre, valamint bármely olyan cserealkatrészre, amelyet a Weinmann szerelt be a szóban forgó termék garanciális feltételeinek megfelelően, a vásárlás napjától számított jótállási időszakon belül (ld alább). A jótállási feltételek letölthetők az Internetről, a Www.weinmann.de oldalról, de kérésre el is küldjük Önnek. Garanciával kapcsolatos igény esetén keresse fel forgalmazóját!

| Termék | Jótállási idő |
| --- | --- |
| Weinmann készülékek és a kiegészítőik (a maszkok kivételével) az alvásdiagnosztika, alvásterápia, otthoni lélegeztetés, oxigénterápia és sürgősségi ellátás területén | 2 év |
| Maszkok és a kiegészítőik, újratölthető elemek, elemek (amennyiben a műszaki leírásban nem szerepel ezzel ellentétes információ), érzékelők és gégecső-rendszerek | 6 hónap |
| Eldobható termékek | Nincs |

12.7 Megfelelőségi nyilatkozat

A Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg, Germany kijelenti, hogy a termék mindenben megfelel a 93/42/EGK orvostechnikai eszközökről szóló irányelvének. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtekinthető honlapunkon, a Www.weinmann.de oldalon.